## Sheet1
小型设备挂网明细 2019年12月2日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额 | 备 注
1 | L20191101 | 移动性消毒机 | 2 | 1、消毒效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.9%，对空气中自然菌的消亡率≥90.00%。，2、消毒方式：采用循环紫外线消毒原理，并结合过滤、负氧离子净化空气，主要消毒因子为紫外线，过滤器为可拆换的高分子防静电过滤海绵，3、温度范围：5~40℃，4、湿度：≤ 90%，5、电源：～ 220V±22V 50Hz±1Hz，6、适用范围（m³）：≤100，7、循环风量（m³/h）：≥1000，8、最大输入功率（W）：190 ，9、熔断器：F1.6AL250V 10、机内紫外线辐射强度（μm/cm2）≥10000，11、机外紫外线泄漏（μm/cm2）≤1，12、紫外线灯管寿命（h）≥5000，13、噪声（dB）：≤50 14、工作环境中臭氧残留量≤0.1mg/m³，15、负氧离子发生器（选配）：3*106个/cm3，16、控制方式：手动定时消毒、人体红外线感应自动监控消毒、程控定时自动消毒、远红外遥控操作，17、适用空间的消毒时间：≥2h | 18000 | 首次挂网
2 | L20191103 | 冰箱 | 1 | 与医院在用厂品同档次 | 2000 | 首次挂网
3 | L20191104 | 诊查床 | 1 | 与医院在用厂品同档次 | 2000 | 首次挂网
4 | L20191105 | 壁挂式空气消毒机 | 2 | 1、消毒效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.9%，对空气中自然菌的消亡率≥90.00%。 2、消毒方式：采用循环紫外线消毒原理，并结合过滤、负氧离子净化空气，主要消毒因子为紫外线，过滤器为可拆换的高分子防静电过滤海绵，3、温度范围：5~40℃4、湿度：≤ 90%5、电源：～ 220V±22V 50Hz±1Hz 6、适用范围（m³）：≤100，7、循环风量（m³/h）：≥1000，8、最大输入功率（W）：190 ，9、熔断器：F1.6AL250V，10、机内紫外线辐射强度（μm/cm2）≥10000，11、机外紫外线泄漏（μm/cm2）≤1，12、紫外线灯管寿命（h）≥5000，13、噪声（dB）：≤50 ，14、工作环境中臭氧残留量≤0.1mg/m³，15、负氧离子发生器（选配）：3*106个/cm3 16、控制方式：手动定时消毒、人体红外线感应自动监控消毒、程控定时自动消毒、远红外遥控操作，17、适用空间的消毒时间：≥2h，18、净重：10KG 毛重：11KG，19、整机尺寸（mm）：930*330*190，20、包装尺寸（mm）：1000*390*260，21、安装方式：消毒机离地2~2.5m安装，22、企业具有IS09001和ISO13485认证证书，23、程控数量：9组 | 7000 | 首次挂网
5 | L20191107 L20191106 | 抢救车 | 5 | 规格：850*520*960mm1.主要由铝•钢•ABS工程塑料结构组成；铝合金四柱承重；2.ABS弧形底面注塑工艺成型两侧带有扶手，专业锐器盒，可左右任意摆放，凹陷设计可防止物品滑落，凹陷尺寸：512*476*12mm台面配有304材，不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃;3.车体左侧：除颤平台 、隐藏式伸缩副工作台、档案盒；4.车体右侧：配有隐藏式伸缩输液架、ABS双污物桶可选分色；5.车体背后：除颤板，隐藏式伸缩氧气瓶支架，活动5米电源线；6.车体正面：中控锁，配置有五层抽屉、第一二层小抽面80mm，内空：508*358*67mm＊两中抽面120mm内空：508*358*108mm＊一深抽面240mm内空：508*358**220mm抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔，＊抽屉拉手为燕尾款式、封口插槽式标示牌尺寸为110*58mm、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望、拉手内层模具加厚手感更加踏实；7.车体底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活； | 25000 | 首次挂网
6 | L20191108 | 耳鼻喉微电动手术吸引刀 | 2 | 1. 各档调速范围：低档：不小于200—1000r.p.m， 中档: 不小于200—2000 r.p.m. 高档: 不小于200—3000 r.p.m.，2. 实际转速与显示转速误差: ±10%；，3. 最大输出转距不小于40mN•m；，4. 堵转保护转距不大于55 mN•m，误差±10%；，5. 刀具距插入口10mm处的最大径向跳动量不大于0.08mm；，6. 吸引流量不小于800ml/mfn；，7. 连续运转20分钟，手机表面温度不大于55℃。 | 49800 | 首次挂网
7 | L20191110 | 换药车 | 1 | 与医院在用厂品同档次 | 2000 | 首次挂网
8 | L20191112 | 眼压计TA03 | 1 | 设备符合CE规范 尺寸：225毫米x46毫米x90毫米（8.9英寸x1.8英寸x3.5英寸），重量：275克（9.7盎司），供电：可充电内置聚合物锂离子电池3.7V480mAh。充满的电池可进行高达500次测量。，测量范围：5至50毫米汞柱，精度：±1.2毫米汞柱（小于20毫米汞柱）和±2.2毫米汞柱（≥20毫米汞柱），可重复性（变异系数）：<8%，显示精度：0.1毫米汞柱，显示单位：毫米汞柱，序列号可显示在屏幕上（Settings（设置）/About（关于）），在眼压计和患者之间没有电气连接，该设备具有BF型防触电保护，充电器输入100至240V~50/60Hz300mA，输出5.0V=1,200mA，运行环境： 温度：10°C至35°C相对湿度：30%至90%大气压力：800hPa至1,060hPa，储存环境：，温度：零下10°C至零上55°C相对湿度：10%至95%大气压力：700hPa至1,060hPa，运输环境:，温度：零下40°C至零上70°C相对湿度：10%至95%大气压力：500百帕至1,060百帕，操作模式：连续 | 90000 | 首次挂网
9 | L20191113 | 气振式排痰系统 | 1 | 1，主机推车一体化机器，减少振动带来的噪音和掉落风险。2，主机压力范围：0-5kPa，3，气流频率：0-20Hz，4，主机定时范围：1~30min； 定时精度：±1%，5，连续工作时间：≤4小时；，6，导气软管抗牵拉性：≥5N，7，气囊背心断裂强力：≥20N；，8，输入功率：≤300VA。，9，使用电源：AC220V、50Hz。，10，气道导管材质：硅胶导管。增强排痰效果，保证主机和导管输出频率稳定；11，专利设计患者紧急开关，可根据患者需求移动调整。12，专利气囊束胸设计，仰卧患者可直接使用，不堵塞气道进入气囊。 | 48000 | 首次挂网
10 | L20191115 | 颅内压监护仪 | 1 | 压力通道操作范围: -50—250mmHg；传感器激发电压: 5VDC, 土2.6% 传感器灵敏度: 5uV/Vex/mmhg；输入阻抗: 10;频率响应:0-200HZ(-3db)；压力应变片感应颅内压力,电信号传导，调零范围:土100mmhg(自动按钮),趋势:<0.1mmhg/C(传感器除外)，缆线具记忆功能,传感器使用时一次清零,无需重复清零，压力显示的精确性:土0.1%的读数或者1mmhg,不管有多大.(传感器除外)压力分辨显示: 1mmhg；绝缘:绝缘于>4000Vrms的接地线路，漏电流: 在230VAC,50-60HZ时,<10uA 有创监测,能对脑实质内、脑室内、硬膜下的压力进行连续检测,脑室内监，可以同时外引流脑脊液，警铃；警铃参数:平均颅内压；默认下限:0mmhg(使用者可自行调节)，默认上限: 20mmhg(使用者可自行调节)，下限范围:-50 mmhg到250 mmhg;最低调节单位为1mmhg，上限范围: :-50 mmhg到250 mmhg;最低调节单位为1mmhg，配备心电监护仪接口，可进行波形分析并打印 频率响应: 至少10HZ；漏量: 在230VAC,50/60HZ时,<10uA，绝缘:绝缘于4000Vrms左右的接地线路，显示: 液晶显示；有效可视面积:5.6X3.8cm 矩阵尺寸: 128x64像素；，背景灯光:电子发光的蓝绿色; 观看角度: 土30 环境:运行温度范围: 5C到45C；运行/不运行的湿度范围: 5%到90%，电源要求:电压输入: 200-260伏(交流电) 26VA 50/60HZ，电池运行: 型号: 含铅的酸性物质,可充电，运行时间: 3小时,正常情况下(冲足电,新电池)，充电时间: <12小时(完全放光电量)，电池电量不足警告: 电池电量不足15分钟时，尺寸: 高:15.5CM 宽:8.9CM 长:15.7CM, | 49800 | 首次挂网
11 | L20191116 | 激光牙周治疗仪 | 1 | ①激光中心波长：660nm±10nm。②输出功率：2mW,允差±10%。③终端输出激光功率不稳定度St：小于±10%。④激光输出功率复现性RP：小于±10%。⑤定时控制装置：60S±3S。⑥当电压低于1.8V时，治疗仪自动停止工作。 1.3 激光辐射安全要求，按GB7247.1-2012的相关要求，治疗仪激光类别为1类。1.4电气安全要求治疗仪应符合GB 9706.1-2007的相关要求，产品主要特征见附录B。1.5电磁兼容性，治疗仪应符合YY 0505-2012的要求。1.6环境试验要求，环境试验要求应符合GB/T 14710－2009中气候环境试验Ⅱ组机械环境试验Ⅱ组及表2的规定。 | 49800 | 首次挂网