## Sheet1
小型设备挂网明细 2019年12月12日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额 | 备 注
1 | L20191101 | 移动性消毒机 | 2 | 1、消毒效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.9%，对空气中自然菌的消亡率≥90.00%。，2、消毒方式：采用循环紫外线消毒原理，并结合过滤、负氧离子净化空气，主要消毒因子为紫外线，过滤器为可拆换的高分子防静电过滤海绵，3、温度范围：5~40℃，4、湿度：≤ 90%，5、电源：～ 220V±22V 50Hz±1Hz，6、适用范围（m³）：≤100，7、循环风量（m³/h）：≥1000，8、最大输入功率（W）：190 ，9、熔断器：F1.6AL250V 10、机内紫外线辐射强度（μm/cm2）≥10000，11、机外紫外线泄漏（μm/cm2）≤1，12、紫外线灯管寿命（h）≥5000，13、噪声（dB）：≤50 14、工作环境中臭氧残留量≤0.1mg/m³，15、负氧离子发生器（选配）：3*106个/cm3，16、控制方式：手动定时消毒、人体红外线感应自动监控消毒、程控定时自动消毒、远红外遥控操作，17、适用空间的消毒时间：≥2h | 18000 | 二次挂网
2 | L20191103 | 冰箱 | 1 | 与医院在用厂品同档次 | 2000 | 二次挂网
3 | L20191104 | 诊查床 | 1 | 与医院在用厂品同档次 | 2000 | 二次挂网
4 | L20191105 | 壁挂式空气消毒机 | 2 | 1、消毒效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.9%，对空气中自然菌的消亡率≥90.00%。 2、消毒方式：采用循环紫外线消毒原理，并结合过滤、负氧离子净化空气，主要消毒因子为紫外线，过滤器为可拆换的高分子防静电过滤海绵，3、温度范围：5~40℃4、湿度：≤ 90%5、电源：～ 220V±22V 50Hz±1Hz 6、适用范围（m³）：≤100，7、循环风量（m³/h）：≥1000，8、最大输入功率（W）：190 ，9、熔断器：F1.6AL250V，10、机内紫外线辐射强度（μm/cm2）≥10000，11、机外紫外线泄漏（μm/cm2）≤1，12、紫外线灯管寿命（h）≥5000，13、噪声（dB）：≤50 ，14、工作环境中臭氧残留量≤0.1mg/m³，15、负氧离子发生器（选配）：3*106个/cm3 16、控制方式：手动定时消毒、人体红外线感应自动监控消毒、程控定时自动消毒、远红外遥控操作，17、适用空间的消毒时间：≥2h，18、净重：10KG 毛重：11KG，19、整机尺寸（mm）：930*330*190，20、包装尺寸（mm）：1000*390*260，21、安装方式：消毒机离地2~2.5m安装，22、企业具有IS09001和ISO13485认证证书，23、程控数量：9组 | 7000 | 二次挂网
5 | L20191107 L20191106 | 抢救车 | 5 | 规格：850*520*960mm1.主要由铝•钢•ABS工程塑料结构组成；铝合金四柱承重；2.ABS弧形底面注塑工艺成型两侧带有扶手，专业锐器盒，可左右任意摆放，凹陷设计可防止物品滑落，凹陷尺寸：512*476*12mm台面配有304材，不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃;3.车体左侧：除颤平台 、隐藏式伸缩副工作台、档案盒；4.车体右侧：配有隐藏式伸缩输液架、ABS双污物桶可选分色；5.车体背后：除颤板，隐藏式伸缩氧气瓶支架，活动5米电源线；6.车体正面：中控锁，配置有五层抽屉、第一二层小抽面80mm，内空：508*358*67mm＊两中抽面120mm内空：508*358*108mm＊一深抽面240mm内空：508*358**220mm抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔，＊抽屉拉手为燕尾款式、封口插槽式标示牌尺寸为110*58mm、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望、拉手内层模具加厚手感更加踏实；7.车体底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活； | 25000 | 二次挂网
6 | L20191108 | 耳鼻喉微电动手术吸引刀 | 2 | 1. 各档调速范围：低档：不小于200—1000r.p.m， 中档: 不小于200—2000 r.p.m. 高档: 不小于200—3000 r.p.m.，2. 实际转速与显示转速误差: ±10%；，3. 最大输出转距不小于40mN•m；，4. 堵转保护转距不大于55 mN•m，误差±10%；，5. 刀具距插入口10mm处的最大径向跳动量不大于0.08mm；，6. 吸引流量不小于800ml/mfn；，7. 连续运转20分钟，手机表面温度不大于55℃。 | 49800 | 二次挂网
7 | L20191110 | 换药车 | 1 | 与医院在用厂品同档次 | 2000 | 二次挂网
8 | L20191112 | 眼压计TA03 | 1 | 设备符合CE规范 尺寸：225毫米x46毫米x90毫米（8.9英寸x1.8英寸x3.5英寸），重量：275克（9.7盎司），供电：可充电内置聚合物锂离子电池3.7V480mAh。充满的电池可进行高达500次测量。，测量范围：5至50毫米汞柱，精度：±1.2毫米汞柱（小于20毫米汞柱）和±2.2毫米汞柱（≥20毫米汞柱），可重复性（变异系数）：<8%，显示精度：0.1毫米汞柱，显示单位：毫米汞柱，序列号可显示在屏幕上（Settings（设置）/About（关于）），在眼压计和患者之间没有电气连接，该设备具有BF型防触电保护，充电器输入100至240V~50/60Hz300mA，输出5.0V=1,200mA，运行环境： 温度：10°C至35°C相对湿度：30%至90%大气压力：800hPa至1,060hPa，储存环境：，温度：零下10°C至零上55°C相对湿度：10%至95%大气压力：700hPa至1,060hPa，运输环境:，温度：零下40°C至零上70°C相对湿度：10%至95%大气压力：500百帕至1,060百帕，操作模式：连续 | 90000 | 二次挂网
9 | L20191115 | 颅内压监护仪 | 1 | 压力通道操作范围: -50—250mmHg；传感器激发电压: 5VDC, 土2.6% 传感器灵敏度: 5uV/Vex/mmhg；输入阻抗: 10;频率响应:0-200HZ(-3db)；压力应变片感应颅内压力,电信号传导，调零范围:土100mmhg(自动按钮),趋势:<0.1mmhg/C(传感器除外)，缆线具记忆功能,传感器使用时一次清零,无需重复清零，压力显示的精确性:土0.1%的读数或者1mmhg,不管有多大.(传感器除外)压力分辨显示: 1mmhg；绝缘:绝缘于>4000Vrms的接地线路，漏电流: 在230VAC,50-60HZ时,<10uA 有创监测,能对脑实质内、脑室内、硬膜下的压力进行连续检测,脑室内监，可以同时外引流脑脊液，警铃；警铃参数:平均颅内压；默认下限:0mmhg(使用者可自行调节)，默认上限: 20mmhg(使用者可自行调节)，下限范围:-50 mmhg到250 mmhg;最低调节单位为1mmhg，上限范围: :-50 mmhg到250 mmhg;最低调节单位为1mmhg，配备心电监护仪接口，可进行波形分析并打印 频率响应: 至少10HZ；漏量: 在230VAC,50/60HZ时,<10uA，绝缘:绝缘于4000Vrms左右的接地线路，显示: 液晶显示；有效可视面积:5.6X3.8cm 矩阵尺寸: 128x64像素；，背景灯光:电子发光的蓝绿色; 观看角度: 土30 环境:运行温度范围: 5C到45C；运行/不运行的湿度范围: 5%到90%，电源要求:电压输入: 200-260伏(交流电) 26VA 50/60HZ，电池运行: 型号: 含铅的酸性物质,可充电，运行时间: 3小时,正常情况下(冲足电,新电池)，充电时间: <12小时(完全放光电量)，电池电量不足警告: 电池电量不足15分钟时，尺寸: 高:15.5CM 宽:8.9CM 长:15.7CM, | 49800 | 二次挂网
10 | L20191116 | 激光牙周治疗仪 | 1 | ①激光中心波长：660nm±10nm。②输出功率：2mW,允差±10%。③终端输出激光功率不稳定度St：小于±10%。④激光输出功率复现性RP：小于±10%。⑤定时控制装置：60S±3S。⑥当电压低于1.8V时，治疗仪自动停止工作。 1.3 激光辐射安全要求，按GB7247.1-2012的相关要求，治疗仪激光类别为1类。1.4电气安全要求治疗仪应符合GB 9706.1-2007的相关要求，产品主要特征见附录B。1.5电磁兼容性，治疗仪应符合YY 0505-2012的要求。1.6环境试验要求，环境试验要求应符合GB/T 14710－2009中气候环境试验Ⅱ组机械环境试验Ⅱ组及表2的规定。 | 49800 | 二次挂网
11 | L20191207 | 壁挂式空气消毒机 | 2 | 1. 应用场所:医院：适用于医院一类、二类环境，如手术室、诊疗室、治疗室、输液室、检查室、ICU病区、NICU病区、产房、婴儿室、哺乳室、早产儿室、供应室去污区、检查打包及灭菌区、无菌物品存放区、低温灭菌间等环境，制药厂：无菌室、实验室、药物配置中心等环境食品饮料厂：生产车间、包装车间、无菌室等环境，公共场所：会议室、宾馆、娱乐场所、办公室等环境，2. 适用范围（m3）：≤100，3. ★消毒效果：设备持续工作1小时，可使100m3房间空气中的自然菌的消亡率≥90%（提供检测报告） 4. ★臭氧残留量检测：设备持续工作1小时，可使100m3房间空气中臭氧残留量为＜0.02mg/m3（提供检测报告） ，5. ★多级过滤净化功能：配合等离子，可去除烟雾、甲醛、氨、苯，清新空气（提供检测报告），6. 循环风量（m3/h）：≥800 ，7. ★等离子寿命：等离子体发生器和等离子体电机机芯寿命≥25000小时（提供检测报告），8. 人机共存：设备为动态消毒机，可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染，9. ★环境检测功能（选配）：通过高性能的传感器检测空气中有害气体的水平，可对空气质量、温度、湿度、尘埃粒子进行检测。，10. ★净化效果 PM2.5消除率：PM2.5颗粒物净化效率≥99% （提供检测报告），11. ★洁净空气输出比率：CADR洁净空气输出比率≥207.7m3/h （提供检测报告），12. ★等离子密度分布：要求等离子体空气净化消毒机用等离子体发生器部件的放电结构所产生的等离子体为一种密度较高的电晕放电。等离子密度分布：≥3.4X1017～4.6X1017m-3（提供检测报告），13. 多档风速可调：提供手动、自动、定时三种工作模式供用户选择：14. 工作模式： 手动模式：默认消毒时间为2小时，按键调整工作时间；自动模式：设备检测到室内空气质量较低或尘埃粒子较多时，自动启动消毒功能；，定时模式：按所设定的时间启停消毒，可设定五组定时消毒时间。15. ★程控数量：程控程序数量不低于5组。16. ★智能提示功能：具备等离子故障报警、滤网过期提示功能。17. 安装方式：壁挂式安装，18. 噪声dB（A）： ≤50，19. 节能免打扰：具备该功能。20. ★电磁兼容性：符合EN55011标准要求（提供检测报告）。 | 10000 | 首次挂网
制表： 审核： 主管：