## Sheet1
小型设备挂网明细 2019年12月20日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额 | 备 注
1 | L20190323 L20190343 | 睡眠记录仪 | 2 | 多导眠呼吸监测仪，进口设备具有智能分析功能，有体位判断功能，自动判断呼吸暂停及标识氧减指数。 | 99800 | 二次挂网
2 | L20190523 L20190544 | 冰箱 | 2 | 与医院在用厂品同档次 | 4000 | 四次挂网
3 | L20190806 | 试剂冷链冷藏箱 | 1 | 温度测量准确度:±0.5C(-10℃～60℃), 土1℃C(-25℃～-10℃), 温度测量范国:-35℃～79.9℃, 工作环境温度范:-25℃～60℃ | 2000 | 四次挂网
4 | N20190119 | 安露清洗机 | 2 | 用于收送车、收送器皿使用后冲洗 | 5000 | 四次挂网
5 | N20190127 | 紫外线 | 1 | 1、★紫外线辐射：254纳米 其光谱≥85%（短波） ；2、★紫外线辐射强度： 体腔灯管强度（直光导抵近照射）≥10mW/cm2 体表灯管强度（灯管距照射部位3厘米）≥10 mW/cm2 3、功率：≤60VA。4、★治疗计时范围：(秒）自由设定。5、★治疗剂量和治疗时间自动换算。6、安全类型：1类B型。7、熔断器：5×20BX 1A(2只)。8、使用条件：环境温度：5℃ ～ 35℃相对湿度：≤85%电源：220V±22V 50Hz±1 Hz。9、★5寸彩色触摸液晶屏显示。 | 6000 | 四次挂网
6 | L20191201 | 八道移液器 | 6 | 1.量程调节快速轻巧的调节，更省力方便的向下锁定，精巧的机械设计让您轻松单手操作,2.隔热设计：胖枪身，全隔热材质，确保内部组件的精确性,3.超长的枪头推杆，轻松排卸所有品牌型号枪头，校准开关色标，便于区分不同量程的移液器,4.四位显数，枪身正面的大四位显示窗口确保随时清楚可见,5.自行校准，每支附上校准工具,6.都可以整支湿热灭菌，并耐受UV照射灭菌,7.超轻的PVDF材质，人体工程枪身设计，大手小手轻松把握,8.360°旋转/推杆装置，舒适操作，全方位移液和退枪头 9.依次退出枪头，最少的推力排除所有的枪头，体积按钮系统，所需推力减少30%以上,10.枪头杆圆润渐变，每个枪头都能完美密合,11.出厂时进行单独的校准及性能测试，经多次使用和灭菌可保持准确性,12.符合ISO 9001认证 规格参数 体积范围 道数 精确度（平均误差） 准确性（重现性） 1-10ul 8 +8.0 to +2.0% <6.0 to <1.2% 5-50ul 8 +4.0 to +1.6% <2.5to <0.6% 20-200ul 8 +3.0to +1.0% <1.5 to <0.6% 50-300ul 8 +1.6 to +1.0% <1.5to <0.6% 定货信息 货号 体积范围 道数 适用吸头 P4908-10A 1-10ul 8 10ul P4908-50A 5-50-10ul 8 200ul P4908-200A 20-200ul 8 200ul P4908-300A 50-300ul 8 300ul 配置：移液器一支，校准工具一套，说明书，EN ISO 8655质量证书 | 26400 | 二次挂网
7 | L20191202 | 多用途水平电泳槽 | 1 | 1.凝胶面积（W*L）：130×130mm，130×65mm，65×130mm，65×65mm 2.梳子规格：0.75mm：7+7齿/14齿、9+9齿/19齿；1.0 mm：12+12齿/27齿；1.5mm：7+7齿/14齿、9+9齿/19齿；2.0mm：3+2齿/3+3齿,3.梳子数量：双刃式9把,4.缓冲液体积：最大可达1000ml,5.铂金电极：φ0.25mm,6.外形尺寸：300×170×80mm(L×W×H) | 1680 | 二次挂网
8 | L20191203 | 手术转运车 | 2 | 与医院在用厂品同档次 | 3850 | 二次挂网
9 | N20190102 | 意大利萨顿80D射频刀 | 1 | 主要功能术中切割，清除、止血、收缩、消融，微创，损伤小，术后疤痕和色素沉着最小。低温切割，无碳化，无粘连，无水肿。安全可靠。 | 12000 | 四次挂网
10 | L20191103 | 冰箱 | 1 | 与医院在用厂品同档次 | 2000 | 三次挂网
11 | L20191112 | 眼压计TA03 | 1 | 设备符合CE规范，尺寸：225毫米x46毫米x90毫米（8.9英寸x1.8英寸x3.5英寸），重量：275克（9.7盎司），供电：可充电内置聚合物锂离子电池3.7V480mAh。充满的电池可进行高达500次测量。，测量范围：5至50毫米汞柱，精度：±1.2毫米汞柱（小于20毫米汞柱）和±2.2毫米汞柱（≥20毫米汞柱），可重复性（变异系数）：<8%，显示精度：0.1毫米汞柱，显示单位：毫米汞柱，序列号可显示在屏幕上（Settings（设置）/About（关于）），在眼压计和患者之间没有电气连接，该设备具有BF型防触电保护，充电器输入100至240V~50/60Hz300mA，输出5.0V=1,200mA，运行环境： 温度：10°C至35°C相对湿度：30%至90%大气压力：800hPa至1,060hPa，储存环境：，温度：零下10°C至零上55°C相对湿度：10%至95%大气压力：700hPa至1,060hPa，运输环境:，温度：零下40°C至零上70°C相对湿度：10%至95%大气压力：500百帕至1,060百帕，操作模式：连续 | 90000 | 三次挂网
12 | L20191207 | 壁挂式空气消毒机 | 2 | 1. 应用场所:医院：适用于医院一类、二类环境，如手术室、诊疗室、治疗室、输液室、检查室、ICU病区、NICU病区、产房、婴儿室、哺乳室、早产儿室、供应室去污区、检查打包及灭菌区、无菌物品存放区、低温灭菌间等环境，制药厂：无菌室、实验室、药物配置中心等环境食品饮料厂：生产车间、包装车间、无菌室等环境，公共场所：会议室、宾馆、娱乐场所、办公室等环境，2. 适用范围（m3）：≤100，3. ★消毒效果：设备持续工作1小时，可使100m3房间空气中的自然菌的消亡率≥90%（提供检测报告） 4. ★臭氧残留量检测：设备持续工作1小时，可使100m3房间空气中臭氧残留量为＜0.02mg/m3（提供检测报告） ，5. ★多级过滤净化功能：配合等离子，可去除烟雾、甲醛、氨、苯，清新空气（提供检测报告），6. 循环风量（m3/h）：≥800 ，7. ★等离子寿命：等离子体发生器和等离子体电机机芯寿命≥25000小时（提供检测报告），8. 人机共存：设备为动态消毒机，可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染，9. ★环境检测功能（选配）：通过高性能的传感器检测空气中有害气体的水平，可对空气质量、温度、湿度、尘埃粒子进行检测。，10. ★净化效果 PM2.5消除率：PM2.5颗粒物净化效率≥99% （提供检测报告），11. ★洁净空气输出比率：CADR洁净空气输出比率≥207.7m3/h （提供检测报告），12. ★等离子密度分布：要求等离子体空气净化消毒机用等离子体发生器部件的放电结构所产生的等离子体为一种密度较高的电晕放电。等离子密度分布：≥3.4X1017～4.6X1017m-3（提供检测报告），13. 多档风速可调：提供手动、自动、定时三种工作模式供用户选择：14. 工作模式： 手动模式：默认消毒时间为2小时，按键调整工作时间；自动模式：设备检测到室内空气质量较低或尘埃粒子较多时，自动启动消毒功能；，定时模式：按所设定的时间启停消毒，可设定五组定时消毒时间。15. ★程控数量：程控程序数量不低于5组。16. ★智能提示功能：具备等离子故障报警、滤网过期提示功能。17. 安装方式：壁挂式安装，18. 噪声dB（A）： ≤50，19. 节能免打扰：具备该功能。20. ★电磁兼容性：符合EN55011标准要求（提供检测报告）。 | 10000 | 二次挂网
13 | L20191209 | 组合式不锈钢柜 | 4 | 与医院在用厂品同档次 | 36500 | 首次挂网
14 | L20191210 | 诊断床 | 1 | 与医院在用厂品同档次 | 900 | 首次挂网
15 | L20191212 | 裂隙灯 | 1 | 一、显微镜 1、类型:伽利略汇聚式，2、放大选择:鼓式变倍旋钮,3种放大倍数。3、放大倍率:10X,16X,25X，4、目镜:12.5X，5、▲屈光补偿调节:-5D~+3D，6、总放大倍率:10X(φ22.5mm)、15.98X(φ14.1mm)、25.53X(φ8.8mm)。二、照明 1、▲裂隙宽度:0~14mm连续变化，2、裂隙长度：1~14mm连续变化，3、光圈:1~14mm连续变化,φ0.3，1,5,10,14mm，4、裂隙角度:0°-180° 6、滤光片:蓝色,无赤光7、▲光源:LED 三、电源:40VAAC100-240V,50-60Hz 四、尺寸重量:55mm(W)x399mm(D)x520mm(H),15.2kg | 90000 | 首次挂网
16 | L20191215 | 床单位消毒机 | 1 | 与医院在用厂品同档次 | 9000 | 首次挂网
制表： 审核： 主管：