## Sheet1
小型设备挂网明细 2019年12月31日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额 | 备 注
1 | L20191229 | 婴儿培养箱 | 2 | 1.基本配置： 3.1主机（含婴儿舱、机箱、控制仪）输液架及托盘，机柜，皮肤温度传感器。 2.主要技术参数： 1工作电源：AC220V/ 50HZ,.2输入功率：≤1000VA,.3控温方式：箱温和肤温二种温度控制,.4设置温度、箱内温度、皮肤温度、箱内湿度、设置湿度同一面板分屏数码显示,.5箱温控制范围：25℃~37℃（跨越模式37~39℃）,.6皮肤温度控制范围：34℃~37℃（跨越模式37~38℃）,.7箱温和肤温显示温度范围：5~65℃,.8升温时间：≤30min,9培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃,10平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃,11温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃,.12温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃,.13皮肤温度传感器精度：±0.2℃内,14婴儿床倾斜角度：±120无级可调,.15婴儿舱内噪声：≤45dB（A）,16故障报警：断电、空气循环风扇故障、传感器故障、偏差、超温、传感器盒放置错误、水箱放置错误、缺水、系统故障等,17湿度数码显示范围：0%RH～99%RH,18湿度控制范围：0%RH～90%RH,.19湿度控制精度：±5%RH内,.20湿度数码显示精度：±5%RH,21床面上有效表面内的总辐照度：≥1.7mW/cm2 (光源为LED),22床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均≥1.3mW/cm2 (光源为LED),23床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4,24光源工作时间的计时范围：0-9999小时59分 (配置黄疸治疗装置时) | 50000 | 首次挂网
制表： 审核： 主管：