## Sheet1
小型设备挂网明细 2020年2月28日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额 | 备 注
1 | LSCG20200201 | 心电图机 | 1台 | 1． 12导联同步记录，自动分析化功能强大。 2． 能与现有的心电信息化Muse系统优质连接。 3． 可与医院的网络系统如His系统等连接。 | 19000 | 首次挂网
2 | LSCG20200202 | 除颤仪 | 1台 | 1. 除颤监护仪具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。2. 除颤监护仪整机重量不超过6kg（包含电极板、电池）。3. 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。4. ★手动除颤分为同步和非同步两种方式，除颤能量选择档位分20档以上，并可通过体外电极板进行能量选择。5. ★最大除颤能量为360J，适用于对高除颤阈值的患者进行抢救，充电迅速，充电至200J不超过5s。 电击防护等级：BF型。6. 可升级体外起搏功能，分为固定和按需两种模式，具备慢速起搏功能。7. CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。8. 扫描速度：6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。9. 配备外置可充电锂电池，电池规格：14.8V/3.0AH。10. 机器可直接显示电池电量，电池支持100次以上360J除颤或至少3小时以上的监护功能。11. 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。12. 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。13. 支持中文操作界面、AED中文语音提示。14. ★彩色TFT显示屏≥7”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。15. 50mm高分辨率热敏点阵打印记录仪，可自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。16. 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。17. 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。18. 符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。19. 符合欧盟救护车标准EN1789:2007。20. 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 | 39800 | 首次挂网
3 | LSCG20200203 | 冰箱 | 2台 | 与医院在用厂品同档次 | 5000 | 首次挂网
4 | LSCG20200204 | 壁挂式等离子体空气消毒器 | 6台 | 1. 最大适用范围：80m32. ▲消毒效果：白色葡萄球菌平均杀灭率≥99.9%，自然菌的消亡率≥90%，消毒时臭氧浓度为0.022mg/m3（提供检测报告）3. ▲消毒器内部无中效或高效过滤网，符合《WS/T648-2019空气消毒机通用卫生要求》6.4.2规定，PM2.5净化效果：去除率达96.11%，无以上滤网耗材，节省了用户的日常使用成本（提供检测报告）4. 循环风量（m3/h）：≥800 5. 人机共存：设备为动态消毒机，可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染6. 温湿度检测功能：可适时显示环境的温湿度。7. ▲等离子体反应器的结构：结构为弧形结构，长度≥700mm，能最大范围的保证空气通过等离子体的量，从而提高杀菌效率（提供专利证书）8. ▲等离子体的电源：是一种能自动调节放电频率的电源，可随排风量的大小来自动调节（提供专利证书）9. ▲等离子体的密度：≥5.85×1017-8.02×1017m-3（提供检测报告）10. 三档风速可调，提供手动、常开、定时三种工作模式供用户选择11. 摆风角度可调：出风口导流板摆风角度范围大、中、小三档可调12. ▲程控数量：定时控制程序数量10组，每组三种时段可选 13. 查询功能：具有查询整机已工作时间和过滤网累计工作时间14. 智能提示功能：具备等离子体故障报警、滤网过期提示功能15. 安装方式：壁挂式安装16. 噪声dB（A）：≤5017. ▲待机功耗：≤0.5W18. 额定功率（W）：≤50W19. 产品证件：卫生安全评价报告（提供卫生安全评价报告） | 15600 | 首次挂网
5 | LSCG20200205 | 三摇病床 | 2套 | 1规格型号：2140×900×500-710(m)；2床头尾板：采用ABS整体注塑成型，床头尾板可拆卸方便，可兼做CPR急救功能，另床尾板外侧设有可插患者信息卡的床头卡，且床头尾板单位面积承受力大；3床框：采用60×40×1.2m厚优质钢管焊接成型，表面经超声波除锈，静电粉未喷塑，抗冲击永不生锈；4床面板：采用钢板厚度1.0mm优质冷轧钢板经大型液压厝具整体冲压成型，表面带透气孔便于透气；且表面经超声波除锈，静电粉未喷塑，抗冲击永不生锈，背部床板为双支撑式，i中或均匀分散压力，起放更稳5摇杆：三组摇杆，带限位保护装置，双向到位保护功能，摇万向节轴结构，可轻松操作调节背部、腿部体位，防尘结构；6脚轮：配中控轮，采用进口￠125橡塑静音包轮，内镶轴承，承载力大，防缠绕转动灵活，可一脚制刹；7铝合金护栏：采用六档铝合金护折叠式护栏，尺寸：1470x370m(长×宽)，用采铝合金异型管，上下支架采用全模具化生产的标准件，钢塑结构，带锁件及防夹手功能，使用起来既安全又方便；8功能：床面四折三摇，背板可升起，0°~80°，腿脚板可升0°~45°。整体500-710mm床体承载重量≥250KG;9床垫：床垫尺寸与病床配套，8公分厚床垫(2公分棕+6公分厚海绵另加防水帆布)。伸缩餐板，输液杆。 | 9200 | 首次挂网
6 | LSCG20200206 | 电动吸引器 | 1台 | 电 源：AC 220V±10% 50Hz，泵结构：进口膜式泵，抽气速率：≥20L/min，负压调节范围：0.013～0.09MPa 吸液瓶：2500ml×2，输入功率：400VA，噪音：≤65dB | 2200 | 首次挂网
制表： 审核： 主管：