## Sheet1
小型设备挂网明细 2020年06月9日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
1 | L20200416 | 内镜清洗工作站 | 1 | 1. 基础配置：根据场地尺寸定制：内窥镜组合式单方池1/槽*3, 内窥镜组合式双方池2/槽*2，1米内窥镜组合式干燥台1台，消毒槽盖3个，清洗槽（池）柜体2套，中功能背板2套，2. 整机结构台面主料采用优质耐用亚克力（PMMA），经久耐用，耐腐蚀耐酸碱。提供亚力克材质检验报告证明材料。3. 专用给排水管路，供水管使用联塑专用PPR给水管路，内壁不易结垢，耐压可达8kg以上，排水使用PVC材质的排水管路，密封连接，可保证10年无漏水现象。4. 纯净水质处理器，使用过滤材料消除水中杂质及颜色，超微孔径超滤膜小于或等于2um将有害细菌进行阻隔。5. 中心气体处理装置，可有效将气体中含有的水分剥离出来，使气枪喷出的气体长期保持干燥，加快内镜吹干速度，可精确调节气枪压力，调节范围0.2-0.8MPa。6. 自动酶液供给控制器，可根据需要设定原酶液的一次供给量，并从医院酶桶中自动抽取供给至酶洗槽中，可与医院使用的酶液桶进行有效连接，并可快速分离。7. 酒精灌注装置控制器，对内镜的水气管道、吸引管道进行1秒至99分99秒酒精的灌注，将消毒后的内镜进行二次消毒，加快干燥进程。采用玻璃触摸感应按键。8.水汽灌注装置控制器，严格按《内镜清洗消毒操作规范（2016版）》的标准，使用一次性流动水。触摸感应开关，液晶显示时间控制，时间可控范围大于等于99分钟，采用流动水灌注，不从槽内使用循环水或其他位置的未处理的水进行灌注，防止内镜受到二次污染，灌注途中可进行99秒吹气或单独长时间吹气。9.过滤后的纯净水在末洗槽通过精度达到0.01μm超滤净化器进行二次灭杀，彻底滤除水中产生的细菌、病毒、铁锈、胶体等杂质。终末漂洗槽水龙头、水枪、注流器出水水质符合《软式内镜清洗消毒技术规范》WS 507-2016终末漂洗用水的要求。处理量每小时可达2000L。10.槽体按照行业标准YY0992-2016《内镜清洗工作站》配置。根据医院场地提供设计方案，满足场地及水电要求。11.完整的售后体系设备出现故障，30分钟内由技术支持人员电话处理，电话不能解决的，专业工程师48小时内到达现场解决。12.整体设计必须符合卫生部《软式内镜清洗消毒技术规范》WS 507-2016的要求,整套设备厂家全免费保修二年，终身免费维护。 | 55000 | 首次挂网
2 | L20200503 | 医用清洗工作站 | 1 | 1. 整机结构台面主料采用优质耐用亚克力（PMMA），经久耐用，耐腐蚀耐酸碱。提供亚力克材质检验报告证明材料。2. 微电脑控制采用128*64点阵大LCD液晶显示屏，可显示中文文本信息，各清洗流程及参数显示直观。3. 多功能灌流器，通过微电脑控制器自动完成脉动注水、注气、吸引过程。4. 根据不同种类的消毒液可自由设定浸泡时间，浸泡完成声音和画面显示同时提示；LCD中文显示屏出厂预设的程序模式，不少于4种模式，分别为预清洗、常规、特殊、完结模式。可多条内镜同时浸泡，每条内镜单独计时。.5. 采用原装进口气体处理器。6. 对内镜清洗设备终末漂洗槽供应的纯化水进行除菌处理，水处理量：≥1.0T/h；7. 根据用户设置的酶液配比和配酶总量，自动完成酶液和水的添加，配制出浓度精准的酶液。8. 槽体按照行业标准YY0992-2016《内镜清洗工作站》配置。根据医院场地提供设计方案，满足场地及水电要求。9. 完整的售后体系设备出现故障，30分钟内由技术支持人员电话处理，电话不能解决的，专业工程师48小时内到达现场解决。10. 整体设计必须符合卫生部《软式内镜清洗消毒技术规范》WS 507-2016的要求,整套设备厂家全免费保修二年，终身免费维护。 | 44000 | 首次挂网
制表： 审核： 主管：