## Sheet1
小型设备挂网明细 2020年07月22日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
1 | N20200122 | 医用冷藏冷冻箱 | 1 | 温度控制：温度数字显示，冷藏温度2~8℃可调，冷冻温度-10~-26 ℃可调。冷藏温度和冷冻温度同时显示，无需切换即可同时读取冷藏室和冷冻室温度；冷藏高低温报警可根据用户需要设定报警温度点速冻按键，满足箱内温度在短时间内达到设定温度；安全系统：具有高温报警、低温报警功能，便于及时掌握冷藏箱异常状态。两种报警方式（声音蜂鸣报警、闪烁报警）。配备独立门锁扣，可配备双挂锁，安全可靠。热锌板喷粉内胆，大容积185L大冷藏室，冷藏、冷冻共用一套制冷系统，冷藏可单独停用。产品带有2个测试，方便用户对箱内温度进行监测。可以选配USB接口模块，可自动保存箱内十年温度数据，方便人员导出数据。设有监控功能，可远程报警、可网络监控（选配）制冷系统：采用名牌压缩机，无氟制冷剂。内藏式系统制冷，整体美观，冷冻力强。冷藏室增加风机设计，冷藏温度更均匀。人性化设计：触摸按键大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度。白色LED照明系统，更安全、节能。特制的开关门止档，让您关门更轻松。透明抽屉结构，便于观察储藏物品。上冷藏下冷冻设计，符合用户使用习惯； | 6900 | 首次挂网
2 | L20200632 L20200708 L20200715 | 冰箱 | 3 | 双门,直冷,定频,200-300升,80cm以上,宽度65.1-70cm,高度160.1-170cm,电脑控温,二级能效； | 15000 | 首次挂网
3 | N20200208 | PG-VC型尿道膀胱镜 | 1 | 设备用途为前列腺剜除后将前列腺组织粉碎取出体外，是前列腺增生微创手术操作必须用物。 剜除用1、视向角：25°。2、外鞘规格：26 Fr。3、工作长度：302 mm。4、弹簧光纤锁止器：手件内置弹簧光纤锁止器，无需外接可拆卸光纤固定器，具有良好的防水效果，术中不易因为转动摄像头而折断光纤，同时避免了清洗保养中不慎遗失可拆卸光纤固定器的隐患。5、为便于安全使用，维护保养，性能升级，本项产品须能与国产同一品牌的刨削用尿道膀胱镜（侧式内窥镜）共用外鞘，并与国产同一品牌组织刨削器配接使用。 粉碎用1、视向角：0°，侧式内窥镜。2、工作长度：210 mm。3、外鞘规格：26 Fr，与电切内窥镜可共用外鞘。4、为便于安全使用，维护保养，性能升级，本项产品须能与国产同一品牌的电切内窥镜共用镜鞘，并与国产同一品牌组织刨削器配接使用。 | 84000 | 首次挂网
4 | N20200127 | 微型电动手术吸引刀 | 1 | 1.各档调速范围：低档：不小于500—1000 r.p.m， 中档: 不小于500—2000 r.p.m. 高档: 不小于500—3000 r.p.m. 2.吸引刀转速为无极可调，实际转速与显示转速误差: ±3%；3.吸引刀的空载转速与满载转速的变动率在±5%；4吸引刀最大输出转矩：不小于20nM.m；5.堵转保护转距不大于100 mN•m，误差±10%；6.刀具距插入口10mm处的最大径向跳动量不大于0.1mm；7.刀具装入收集后轴向移动量不大于0.5mm；8.手机对刀具的夹紧力轴向施加30N的拉力不滑脱；9.吸引流量不小于800ml/mfn；10.连续运转5分钟，手机表面温度不大于50℃。11.噪声不大于75dB. | 24000 | 三次挂网
5 | N20200133 | 变频式体外膈肌起搏器 | 1 | 1.脉冲频率：可调单频30HZ-50HZ，可选择，默认40HZ，2.脉冲宽度：200US，3.起搏次数：5-15次/分钟可选择，默认9次/分钟，4.刺激强度（输出脉冲幅度）：0-30单位，可调节，5.治疗时间（指每一次治疗的持续时间）：5-120min，可选择，有倒计时功能，6.具有贴片位置指示功能 7.内置电池：在完全充电正常使用的情况下，可持续供电4-5小时，8.具有LED指示、蜂鸣器提醒功能，9.噪音：不应有异常杂音，应≤60dB，10.输出电压的直流分量：小于1v，11.电源要求：DC3.8V（专用锂电池）±10%，12.工作模式：连续运行 | 25000 | 三次挂网
6 | L20200503 | 医用清洗工作站 | 1 | 适用范围 内镜清洗和消毒时使用，数量 1套 1 整机结构设计与功能，1.1 台面主料采用优质耐用亚克力（PMMA），经久耐用，耐腐蚀耐酸碱。提供亚力克材质检验报告证明材料。1.2 台面高度介于840~870mm，符合人体工程学；台面采用倾式防泛水设计，四周设计有专门防泛水边，使贱到台面的液体全部从下水流走，不污损柜门及室内地面，或造成医务人员的意外滑倒。1.3 台下柜向内凹100mm设计，非倾斜式设计，既能使人员在操作过程中能充分保证站立时的舒适感；又可避免倾斜式设计带来的柜体储物空间变小的问题。1.4 柜门板采用彩晶钢化玻璃加铝合金边框制成而非烤漆门板，具有环保、防潮、防水、耐酸碱，耐腐蚀，无任何有害挥发物质残存的优点；金属边框可以加强门板受力能力，寿命更长久。 1.5 柜体底板：采用≥9mm厚实心PVC板材，既耐磨耐腐蚀，避免长久使用造成的变形。1.6 功能背板：采用与清洗台面及槽面相同材料亚克力（PMMA） 。 1.7 多功能灌流器：要求采用隐藏式设计制造，可实现一键启动完成注液、注气、吸引、计时清洗流程。 1.8 盆式干燥台，具有圆形而非条纹凸起结构，有利于内镜干燥，能有效防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑落，更加全方位地呵护内镜及附件等。 1.9 清洗槽内侧底部采用凸起设计，有效地减少内镜与槽体的接触面积，提高清洗浸泡的效果。2 灯箱与台面 灯箱：根据客户需要，可选择高灯箱或矮灯箱；高灯箱离地高度≤1780mm；矮灯箱离地高度≤1480mm。3 微电脑控制器 3.1 所有主要部件采用隐蔽方式布置，整个操作立面平整简洁，不影响操作，不碰伤工作人员。3.2 采用128*64点阵大LCD液晶显示屏，可显示中文文本信息，各清洗流程及参数显示直观。3.3 电容式防水触摸按键，具有优良的防水性能4 多功能灌流器/水气灌注器 4.1 用于清洁内镜孔道孔内残留的污物、水、消毒液、酶液等，以达到清洁内镜孔道的目的。4.2 多功能灌流器，通过微电脑控制器自动完成脉动注水、注气、吸引过程。4.3 注水装置：压力：0.2 MPa~0.5MPa可调，流量≥2L/min。4.4 吸引装置：采用直排式吸引器,吸出内镜孔道孔内残留的液体、杂质，污渍可直接排入下水道 ，并自动停止，可有效减少内镜清洗时的二次污染。5 酶液/消毒液注流器 5.1 采用隐藏式设计，体积小，操作稳定。5.2 通过微电脑控制器实现灌流、浸泡、吹气、排放、回收（消毒液）、计时等功能；动作时间设定值可达到99分59秒，消毒液定时器设定值可到99h59min。 5.3 注流器：电压DC24V；电流3A；最大流量1.3GPM（5L/min）；最高压力60PSI(0.42MPa)。 5.4 防堵功能：采用150目高精度SUS304不锈钢滤网，过滤面积大于1000mm²，能有效过滤掉酶液中的杂质，防止内镜管道的堵塞。6 消毒控制系统 6.1 根据不同种类的消毒液可自由设定浸泡时间，浸泡完成声音和画面显示同时提示；LCD中文显示屏出厂预设的程序模式，不少于4种模式，分别为预清洗、常规、特殊、完结模式。 6.2 可多条内镜同时浸泡，每条内镜单独计时。 6.3 为避免手工操作阀门回收带来的感染风险，可通过微电脑控制回收消毒液并将将回收箱中的消毒液自动加入浸泡槽内，避免人工加液时，消毒液对操作人员造成伤害； 6.4 回收箱容量：≥28L；回收箱容器材质为酸碱耐腐蚀的PP材质。 6.5 可自由设定消毒液有效期，检测到消毒液过期时，报警提示。7 水处理器 7.1 采用过滤精度0.01μm 超滤膜，滤除水中产生的细菌、病毒、铁锈、胶体等杂质。 7.2 适用水压：0.2~0.4Mpa；适用水温：4℃-45℃；水处理量≥”1T/h。 8 医用空气压缩机 8.1 工作方式：采用医用静音无油空气压缩机。8.2 大流量无油摇摆活塞式的压缩机作为动力源，经两重水气分离提供稳定的无油无水气源，避免油污进入内镜，又能避免终端设备的非耐油管因有油而引发故障。其部件均选用优质元器件。9 高压水气枪 9.1 采用优质304#全不锈钢材料一次性压铸成型，无接缝，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染。9.2 可选配八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换； 9.3 适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.75MPa。10 中心气体处理器 10.1 采用原装进口气体处理器。10.2 两级过滤，第一级过滤过滤精度5µm，第二级过滤过滤精度0.3µm，能有效的分离空气中的水分及其它杂质，为内镜洗消提供干燥纯净的空气。11 消毒槽密封盖 密封盖，包含采用透明亚克力材料一次吸塑成型的盖子和不锈钢把手12 不锈钢水龙头 12.1 全优质SUS304不锈钢材质水龙头。13 除菌型水处理器 13.1 对内镜清洗设备终末漂洗槽供应的纯化水进行除菌处理，水处理量：≥1.0T/h；13.2 终末漂洗槽水龙头、水枪、注流器出水水质符合《软式内镜清洗消毒技术规范》WS 507-2016终末漂洗用水的要求（细菌总数≤10cfu/100ml）；要求提供具有省级及以上医疗器械检验资质的检测单位出具的检测报告证实产品符合性。13.3 具有管路消毒装置，可对水龙头、水枪、注流器管路进行消毒，防止除菌后的水受管路污染；要求提供具有省级及以上医疗器械检验资质的检测单位出具的检测报告证实产品符合性。13.4 管路消毒采用微电脑智能控制、大屏液晶显示，消毒时间：30～60min（根据不同消毒液由用户自定义）。14 酶液自动配制系统 14.1 根据用户设置的酶液配比和配酶总量，自动完成酶液和水的添加，配制出浓度精准的酶液。15 槽体 15.1 按照行业标准YY0992-2016《内镜清洗工作站》配置15.2依据采购方场地实际需求配置进行选择 16 干燥台 16.1 按照行业标准YY0992-2016《内镜清洗工作站》的5.3.7.1的要求，干燥台应配置空气过滤减压装置、清洗喷枪（气源）和纱布架。16.2 干燥台配置空气过滤减压装置的如下要求：16.2.1空气过滤减压装置过滤直径≥0.3um的微粒；16.2.2具有压力显示功能，显示精确度≤0.02MPa；16.2.3 具备压力可调功能，可调范围0~0.7MPa。 16.3依据采购方场地实际需求配置进行选择。17 资质要求 17.1 整体设计必须符合卫生部《软式内镜清洗消毒技术规范》WS 507-2016的要求。 17.2 必须根据医院场地提供设计方案，满足场地及水电要求。 17.3 产品通过了GB4793.1-2007电气安全检测。18 售后要求 18.1 完整的售后体系设备出现故障，30分钟内由技术支持人员电话处理，电话不能解决的，专业工程师48小时内到达现场解决。 18.2 提供完善的设备培训方案及现场支持。 18.3 整套设备厂家全免费保修二年，终身免费维护。 | 50000 | 三次挂网
7 | N20200209 | 转运对接床 | 2 | 总长度：3570mm.总宽度：640.床面板尺寸：2000×550mm.背部升降：0°～≥70°.整体升降：660～950mm. 转运交换车由内外推车及担架三部分组成。内外以轨道对接，担架部分可在轨道上滑动，尽量与之前的交换车匹配。对接锁紧装置灵活，安全可靠，分离内外车时需在一端操作，方便简洁。担架以PE材料一次性塑具成型，背部可手控抬高。担架面以多层高强度的防水布铺垫，可作移动病人用。担架两边安装有PE塑具成型的活动护栏。推车部分以高强度合金喷塑制作，具有轻盈牢固的特点。推车具有升降功能，升降幅度0～340mm之间两部推车均安装有4个德国TENTE-ROLLEN中心制动万向轮，分别采用一脚中心制动，两定向、两万向功能，运行平稳。推车两头分别装有四钩螺钉锁紧可调试输液杆，以备抢救之用。 | 49000 | 三次挂网
制表： 审核： 主管：