## Sheet1
小型设备挂网明细 2020年08月05日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
1 | N20200147 | 保温箱 | 1 | 1.功率≤340W。2.温度范围0-80℃。3.有效容积≥160L 。4.温度显示LCD数字式。5.门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。 6.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。7.微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。 8.完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警 、温度报警，保证安全运行防止发生意外。 9.采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度精准度高。 10.采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。 11.标配过热保护器、断路器（当发生严重的过载或者短路等故障时能自动切断电路）。12.厂家具备ISO9001.ISO14001资质。 | 25000 | 首次挂网
2 | N20200148 | 冷藏箱 | 1 | 有效容积≥ 79升。耗电量（220v50Hz）≤ 179W。存血量（袋/400毫升）≥ 32袋。外部材料 彩色涂层钢板。内部材料 不锈钢。隔热层 硬质聚亚胺酯原为整体发泡。三层吸热玻璃门，带自关闭装置。外门 2扇。门锁 1。搁板材料，数量 3层漆包钢丝搁架、1块不锈钢隔板。压缩机 全封闭（110W）。制冷剂 HFC。制冷性能 4℃±1℃（室温35℃）。制冷方式 强制空气循环制冷。除霜方式 自动式。温度控制 微电脑控制。温度报警 视听双重报警（高温6℃，低温2℃时）。断电报警 视听双重报警（9小时）高效可充电式电池（Ni-Cd）。门报警 指示灯报警。远程报警接口 有 6W荧光灯。检测空 1个附件 30天用记录纸。 | 25000 | 首次挂网
3 | L20200633 | 手术器械车 | 1 | 一，器械车（大中小）各2个，1、整体采用δ1.2mm优质不锈钢材质制作，焊接质量坚实牢固，质感顺滑流畅。2、叠式器械车共分三个独立的器械车合并而成，使用时可将其分开，不用时可折叠存放，精简实用。小号 745*485*800mm 中号 850*520*850mm 大号950*610*900mm。3、器械车采用φ25不锈钢圆管为主体，兼作推扶手,使用方便、结构美观大方。4、器械车分为三个,使用时可展开将器械分类放置在不同层面上，层板底部采用加密加强筋,保证载重安全可靠，层板三面栏杆,器械物品不易掉落。5、脚轮采用业内少有的4寸膨胀杆式脚轮，推行顺畅静音。立柱无需焊接螺母，可使脚轮更密切的贴合锁定立柱，大大的提高了脚轮的使用寿命二，治疗车 2个，材质：304优质不锈钢1.0mm厚度。尺寸：720*420*800材质：采用优质不锈钢材质1.0mm厚不锈钢板及不锈钢管制作，结构：整车为二层，配单抽屉，台面三面栏杆，左侧带推手；脚轮：配三寸万向轮，其中对角装刹车轮，配塑料桶3个。豪华对刹静音脚轮4个焊接工艺：满焊与烧焊相结合全新焊接工艺，配合不锈钢专用焊丝，使产品达到不开焊，焊接表面平滑均匀美观坚固。 三，托盘2个，外形尺寸：长600mm×宽400mm×高900-1320mm 1、整体采用δ1.2mm优质不锈钢材质制作而成，焊接质量坚实牢固。2、手术托盘架通过旋扭开关可调节托盘高度900-1320mm，结构简单，使用方便。3、手术托盘可以取下进行清洗消毒，最大承重50KG，托盘底部采用加密加强筋,保证载重安全可靠。4、升降立柱用φ25×1.2mm不锈钢优质圆管，采用φ22×1.2mm不锈钢优质圆管。5、脚轮采用3寸防缠绕脚轮，推行顺畅、运行静音。 四，抢救车1台，外形尺寸：850*520*990mm。1、整车采用特种防水材质，具有:环保、防火、耐磨抗菌、节能新型材质；2、台面三面围栏采用航空铝材，护栏高度距离台面6cm。 3、 多功能抢救车由4个抽屉，上部三个中抽，底部一个大抽，抽屉导轨采用 “防夹手、自动回位”滑轨抽屉内置，可任意调节透明隔板，方便药品分类存放；4、抽屉搭配航空铝材拉手，人性化设计一次性锁，安全、方便护理人员抢救病人赢得抢救时间。5、采用航空铝材立柱制作而，侧板和背板均采用特种防水材质板拼装，左侧有隐藏式写字板，右侧配有推手与2个垃圾桶与伸缩输液杆1支。6、 4寸静音豪华万向轮，插杆式实心圆钢固定设计，永不弯曲、折断，轮面采用超级聚氨脂材料， 静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承。配置：锐气盒架、侧拉板(左边）、托盘、输液杆 、抽屉内活动隔板 、柜门锁 、抢救板、电源插板 、氧气瓶支架 、4个脚轮 | 21000 | 首次挂网
4 | L20200419 | 防褥疮床垫 | 5 | 防褥疮床垫配置：有防褥疮床垫壹床和气泵壹台。 一、防褥疮床垫：由床垫底座、条管、气导管、床罩组成，主要性能如下：1、床罩采用拉链式防水透气PU床罩，整体性强，拆洗方便。2、条管为四英寸20管（方管）可换式单管设计，材料采用符合欧盟环保标准的TPU面料。条管带有激光微孔，充气状态下可持续向外喷射细微的气流，有助于保持患者与床垫接触面的干燥。3、床垫具有CPR快速放气设计，有助于在紧急情况下医护人员对患者进行施救（如心肺复苏）。床垫可安全承载≦135kg，床垫耐压强度≧15Kpa。4、气导管与气泵的接口采用接头设计，使操作更加方便，同时在接头关闭的状态下，可保持床垫短时间内处于充气状态，方便对患者的临时转运。 二、智能气泵主要性能如下：1、“自动模式” ：在初始状态下对床垫进行快速充气，并在达到默认值后自动转为“交替模式” 。2、“交替模式” ：进入循环交替状态，用户可根据患者情况对压力和循环时间设定。3、“静态模式” ：所有条管同时充气，床垫不再波动，垫面平整，条管由喷气孔向往喷气。4、条管交替时间为10~25min，可进行数控调节。5、输出压力10~70mmHg，可进行数控调节。6、低压报警指示灯。7、床头挂钩设计。8、进口智能芯片，拥有两项国家专利 | 21000 | 首次挂网
5 | L20200709 | 防褥疮床垫气泵 | 5 | 1、超低静音设计，可以给患者一个安静、舒适的疗养环境；2、气垫采用医用PVC+PU制成；3、多条气室交替波动，可以给患者不停的按摩，促进血液循环、有效的改善组织缺血缺氧、防止局部组织长久受压而生褥疮；4、采用微电脑控制，调节充放气的速度；5、采用双管循环充气微电脑控制，主机寿命更长；微电脑控制气囊换气 | 10000 | 首次挂网
6 | L20200719 | 听力筛查仪 | 1 | 1.频率范围：2-5KHz。2.刺激声强度：40-70dB SPL 。3.测试时间可选：4秒/频点，2秒/频点。4.最大声输出保护：90dB SPL。5.麦克风系统噪声：-20dB SPL/2KHz；-13dB SPL/1KHz。6.探头：超轻耐用的金属探头，重量28克。7.显示：全中文彩色LCD图形化显示。8.供电：内置充电锂电池,单次使用时间>20小时。2小时内响应售后，电话沟通解决不了的问题24小时内到达现场。 | 49800 | 首次挂网
7 | L20200720 | 无线智能监控系统 | 1 | 智能温度采集器参数： 1、材料/外壳：ABS工程塑料。2、天线：内置。3、采集温度范围：-199°C ~ +80°C。4、采集频率：30秒~60分钟。5、温度误差：±0.2°C。6、温度分辨率：0.01°C 智能网关参数： 1、显示屏：2.4寸彩屏。2、电池容量：2500mAh*2。3、电源：5V/2A Micro USB/Type-C。4、传输方式：GSM/GPRS。5、存储：300000组 | 20000 | 首次挂网
8 | N20200127 | 微型电动手术吸引刀 | 1 | 1.各档调速范围：低档：不小于500—1000 r.p.m， 中档: 不小于500—2000 r.p.m. 高档: 不小于500—3000 r.p.m. 2.吸引刀转速为无极可调，实际转速与显示转速误差: ±3%；3.吸引刀的空载转速与满载转速的变动率在±5%；4吸引刀最大输出转矩：不小于20nM.m；5.堵转保护转距不大于100 mN•m，误差±10%；6.刀具距插入口10mm处的最大径向跳动量不大于0.1mm；7.刀具装入收集后轴向移动量不大于0.5mm；8.手机对刀具的夹紧力轴向施加30N的拉力不滑脱；9.吸引流量不小于800ml/mfn；10.连续运转5分钟，手机表面温度不大于50℃。11.噪声不大于75dB. | 24000 | 四次挂网
9 | N20200208 | PG-VC型尿道膀胱镜 | 1 | 设备用途为前列腺剜除后将前列腺组织粉碎取出体外，是前列腺增生微创手术操作必须用物。 剜除用1、视向角：25°。2、外鞘规格：26 Fr。3、工作长度：302 mm。4、弹簧光纤锁止器：手件内置弹簧光纤锁止器，无需外接可拆卸光纤固定器，具有良好的防水效果，术中不易因为转动摄像头而折断光纤，同时避免了清洗保养中不慎遗失可拆卸光纤固定器的隐患。5、为便于安全使用，维护保养，性能升级，本项产品须能与国产同一品牌的刨削用尿道膀胱镜（侧式内窥镜）共用外鞘，并与国产同一品牌组织刨削器配接使用。 粉碎用1、视向角：0°，侧式内窥镜。2、工作长度：210 mm。3、外鞘规格：26 Fr，与电切内窥镜可共用外鞘。4、为便于安全使用，维护保养，性能升级，本项产品须能与国产同一品牌的电切内窥镜共用镜鞘，并与国产同一品牌组织刨削器配接使用。 | 84000 | 二次挂网
制表： 审核： 主管：