## Sheet1
小型设备挂网明细 2020年08月14日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
1 | N20200147 | 保温箱 | 1 | 1.功率≤340W。2.温度范围0-80℃。3.有效容积≥160L 。4.温度显示LCD数字式。5.门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。 6.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。7.微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。 8.完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警 、温度报警，保证安全运行防止发生意外。 9.采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度精准度高。 10.采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。 11.标配过热保护器、断路器（当发生严重的过载或者短路等故障时能自动切断电路）。12.厂家具备ISO9001.ISO14001资质。 | 25000 | 二次挂网
2 | L20200501 | 耳鼻喉诊治综合工作台 | 1 | 1 复合材料台面 1件 尺寸：长1170×宽625 (mm)，淡蓝色复合材料台面(人造石)，耐刮花、防渗透，不褪色。2 喷雾枪 6把 4直2弯，不锈钢材质，可拆卸，回流式喷枪设计；可高温高压消毒，流量3～9ml/min，喷雾锥角≥20度，无滴水现象，不易堵塞。3 吸引枪 2把 吸力0－600mmHg可调, 有防回流装置，配有不同管径的吸管4 聚光斑照明灯 2套 LED，24V/10W，2万小时的超长寿命,色温5000K左右5 间接镜加温器 2套 人工开关， 750W，加热时间1-10秒可调6 器械收集箱（外置） 2套 外置式，分类收集使用过的器械，7 药瓶 4件 医用深色玻璃小药瓶,60ml。8 不锈钢罐 6件 不锈钢，φ90mm×90mm，带盖，可高温消毒9 器械盘 2件 不锈钢，305×205×50mm，带盖可高温消毒 | 45000 | 首次挂网
3 | L20200714 | 电子注射器 | 1 | 抽吸性能：1Lv（最小压力）：200mmHg:误差：-10%。2 Lv（范围） 280 mmHg～435 mmHg。3 Lv（范围） 320 mmHg～460 mmHg。4 Lv（范围） 360 mmHg～485 mmHg。5 Lv（范围） 400 mmHg～510 mmHg。6 Lv（范围） 440 mmHg～535 mmHg。7 Lv（范围） 480 mmHg～550 mmHg。8 Lv（范围） 520 mmHg～575 mmHg。9Lv（范围） 560 mmHg～600 mmHg。10 Lv（范围） 610 mmHg。误差：+10%。计算参数: EISC Studio 3. C语言。测试原理: 电子注射器软件通过软件控制实现将注射定量的药物时，能够精确注入. 操作界面: Continuous Normal/ Continuous Slow/ Dose/ Auto-Dose/ Auto-Sensing。操作系统平台:。主机MCU. 注射器MCU。真空压力: 610mmHg±10% | 95000 | 首次挂网
制表： 审核： 主管：