## Sheet1
小型设备挂网明细 2020年08月19日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
1 | L20200725 | 除颤监护仪 | 1 | 除颤监护仪具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。手动除颤分为同步和非同步两种方式，除颤能量选择档位分20档以上，并可通过体外电极板进行能量选择。最大除颤能量为360J，适用于对高除颤阈值的患者进行抢救，充电迅速，充电至200J不超过5s。电击防护等级：BF型。电击次数：1，2，3次可配置。可升级体外起搏功能，分为固定和按需两种模式，具备慢速起搏功能。CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。可选配血氧饱和度监测功能，血氧监测过程中显示PI血氧灌注指数图形及数字，有效反映血氧监测的信号强度及患者的灌注情况。可选配无创血压监测功能，NIBP测量过程中可选择初始充气压力，提高测量的准确性和病人的舒适性。成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。 彩色TFT显示屏≥7”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。配备外置可充电锂电池，电池规格：14.8V/3.0AH。记录通道可最大同时输出不少于3道波形，走纸速度：25mm/s、50 mm/s。关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。成人及小孩体内除颤瓢各一对。 | 60000 | 首次挂网
2 | N20200143 | 微波治疗仪 | 1 | 机型：柜式一体机；显示：数字控制、液晶显示；电源电压： AC220V 50Hz开关电源，宽幅稳压；微波频率（MHZ）：2450±30；输出功率（W）：1～120连续可调（微电脑控制，单微波源）；时间控制（分）：0～99可任意预置；输出方式：连续波、脉冲波、集束波、变频波；工作模式:凝固+辐射(集束、变频、脉冲、连续)；手术模式：常规凝固手术、微创手术、镜下微创手术。微波传输器：螺旋发射，保证微波照射定位准确；理疗模式：腔内、体外理疗；微电脑控制，具有电脑存储记忆功能，保留患者治疗处方,方便患者再次治疗；具有故障自我诊断和保护功能；万向理疗支架，可360度自由转动调节，可以根据患者最舒适的方位调节治疗角度。具备国家ISO9001、13485质量管理体系认证证书。微波探头：防粘连探头； | 47000 | 首次挂网
3 | N20200129 | 无影灯 | 3 | 照度（Lux）：60000—180000。色温（K）:3500—5000K可调。光斑直径（mm）:150-350 。调光系统:无极调光系统。显色指数: ≥85 。术者头部温升（℃）:≤1。术野区域温升(℃):≤2 。演色性指数(CRI):≥96 。色彩还原指数:≥97 。照明深度（mm）:≥1200 。电源电压:220V/50Hz。输入功率（Ｗ）:400。zui低/zui佳安装高度:均可 | 30000 | 首次挂网
制表： 审核： 主管：