## Sheet1
小型设备挂网明细 2020年08月31日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
1 | N20200147 | 保温箱 | 1 | 1.功率≤340W。2.温度范围0-80℃。3.有效容积≥160L 。4.温度显示LCD数字式。5.门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。 6.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。7.微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。 8.完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警 、温度报警，保证安全运行防止发生意外。 9.采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度精准度高。 10.采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。 11.标配过热保护器、断路器（当发生严重的过载或者短路等故障时能自动切断电路）。12.厂家具备ISO9001.ISO14001资质。 | 25000 | 三次挂网
2 | N20200129 | 无影灯 | 3 | 照度（Lux）：60000—180000。色温（K）:3500—5000K可调。光斑直径（mm）:150-350 。调光系统:无极调光系统。显色指数: ≥85 。术者头部温升（℃）:≤1。术野区域温升(℃):≤2 。演色性指数(CRI):≥96 。色彩还原指数:≥97 。照明深度（mm）:≥1200 。电源电压:220V/50Hz。输入功率（Ｗ）:400。zui低/zui佳安装高度:均可 | 30000 | 二次挂网
制表： 审核： 主管：