## Sheet1
小型设备挂网明细 2020年09月01日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
1 | L20200810 | 物品转运车及手术踏脚凳 | 1批 | 物品转运车3台：整体采用优质不锈钢材质制作，焊接质量坚实牢固，质感顺滑流畅。器械车采用φ25不锈钢圆管为主体，兼作推扶手,使用方便、结构美观大方。脚轮采用业内少有的4寸膨胀杆式脚轮，推行顺畅静音。立柱无需焊接螺母，可使脚轮更密切的贴合锁定立柱，大大的提高了脚轮的使用寿命。长100cm宽500cm高170cm，三边围栏，五块层板。 手术踏脚凳10张：采用优质不锈钢材质制作，尺寸416*290*150mm | 20000 | 首次挂网
2 | L20200815 | 纯水机 | 1 | 内镜清洗系统清洗用水需符合WS507-2016软式内镜清洗用水标准：水利用率 ≥60%。脱盐率 ≥ 99%。产水水质。产水量:≥100L/H 。纯水电导率：≤15μs/cm 。细菌总数：≤10CFU/100ml ，达到内镜用水要求。以城市自来水为水源直接制备纯化水，纯化水的水质符合WS310-2016清洗用纯化水电导率≤15us/cm，以及符合WS507-2016软式内镜清洗用水的标准菌落总数≤10CFU/100mL的规定；设备封闭式全自动运行，采用预处理+RO膜处理技术，预处理系统自动冲洗及再生运行，反渗主机具有自动脉冲冲洗功能；具有低压、无水以及过热保护等功能。具备故障报警及故障分析提示功能；具备实时显示运行参数、压力、流量、水质等功能， 供水系统采用恒压供水技术， 供水同时受水箱液位或低压控制的双重控制，以实现整个系统的平衡、稳定运行和对水泵的保护。采用全自动控制、按键操作，在线显示电导率。预处理系统：预处理系统由软化过滤器、保安过滤器组成，罐体采用内衬ABS外绕FRP的树脂罐，软化过滤器：滤料为离子树脂。反渗透系统：处理方式：单级 ，高压泵要求：流量：≥300L/H，丝口连接。膜元件要求；脱盐率≥99%。纯水供水系统：由特制PE储水箱及纯水泵等组成。水箱：材质为特制PE，佩带液位感应装置 。消毒系统：破坏细菌生存环境，细菌无法生存，对其储水的实时消毒。 循环管路确保纯水流动性，避免储水静止，抑制细菌滋生。管路要求：系统管道：优质U-PVC。原水硬度：≤8 mmoL。供水压力：0.2Mpa～0.4MPa。离子去除率：96%～99% 以上。安装环境：水源供应：城市自来水，供水压力：0.2Mpa～0.4Mpa。达到内镜用水要求。 | 30000 | 首次挂网
制表： 审核： 主管：