## Sheet1
小型设备挂网明细 2020年10月26日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
1 | L20200905 | 冰箱 | 1 | 小于180升两门双门直冷冰箱节能静音铝板蒸发器,长约55cm，深度约58cm，高170cm左右. | 1500 | 首次挂网
2 | L20200809 | 冷藏冰柜 | 1 | 1、有效容积：≥351-500升；2、温区：单温区；3、开门方式：侧开门/透明柜；4、放置方式：立式冷柜；5、控温方式：机械控温；6、压缩机：定频；7、制冷方式：直冷；8、电压：220V； | 4000 | 三次挂网
3 | L20200913 | 两折摇床 | 2 | 产品规格：2220*980*500（含床头尾包角） ；功能：背部调节高度：0°-80°±5°，腿部调节高度：0°-40°±5° 材质说明： 1、床体可载重≥240kg；背板动态载重≥150kg。 2、床母采用30×60×1.5㎜矩型碳素钢管焊接；整床采用进口机器人焊接，精度高、强度高、金属熔深大。 3、背部床板采用双支撑卸力结构，835*Φ32*2.5mm无缝钢管，双支撑材料规格：240*51*2mm，一体冲压成型并具有加强筋功能有效转移床板的部分承重于床梁，最大限度减少螺管受力，有效延长病床使用寿命，背部同时具有手提式易清洁装置。 4、床面板采用1.2mm优质冷轧钢材自动锟压设备锟压成型，一次冲孔辊压成型，每段面板两边自带辊压加强筋，两头用ABS工程塑料封边，自锁加拉铆固定，每段承重≥80KG，共有10段组成，段与段之间留有间隙槽，透气防湿，有效预防褥疮，背部床板长740*835*30mm，臀部床板长250*835*30mm、大腿部床板长370*835*30mm、小腿部床板长525*835*30mm，床板与床板之间的间隙不小于19mm,连接处间隙为40mm，床面板实际总长度为1890mm。床头板与床面板之间的空隙为55mm,床尾板与床面板之间的空隙为55mm。 5、 金属表面采用自有喷涂线双重涂层技术：环氧树脂保护膜＋树脂粉末涂层，真正达到内外防锈；，经电泳静电喷塑处理工艺，通过市级检测机构检验认证标准（提供2016年表面涂层检测报告），抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色。漆粉采用优质漆粉，厚度均达70μm以上，防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀。附着力达到一级，更好的保护患者的身体健康。 6、摇杆系统： 摇杆为含油带极限位置双向保护螺杆。采用进口高强度轴承钢制的螺杆，丝杆万向节采用45#精钢制成，双重保护，防滑丝，更安全、耐磨、轻便省力、无噪音。 7、调节范围：背部调节高度：0°-80°±5°，腿部调节高度：0°-40°±5° ；8、床头尾板弧线形设计床头尾板；床头尾板高480mm±5mm,宽970mm±5mm，底端厚68mm，上面厚42mm,全新进口ABS材料；中间带有防火装饰美化板；有日式床头尾板挂耳装置，稳定可靠，可兼作CPR功能，开关自动锁定装置，快速拆卸，满足临床急救需求。床头尾板实际总重量为约大于7kg。 9、床边护栏系统：一键式床边护栏采用铝合金扶手磷化电泳表面处理，护栏长1480mm,高410mm.护栏前后横向拉力达80kg以上，并加设极限保险装置，加厚型开关上下座为航空全锌合金材质，确保护栏的坚固，抗菌防腐，耐酸碱。“Φ”字加强型不锈钢Φ19*1.2，304材质支柱，卧式C型加强防晃装置，配以3.5mm以上厚冷扎钢板护栏下座，。操作方便省力、稳定，推动时不会前后左右晃动，伸展轻松、安全，便于维护，结构牢固，不会生锈。 10、 脚轮采用进口树脂脚轮，内有ABS防震安装结构，具有开关功能，方便床在推动过程中容易掌控，更轻松省力；通过了ROHS环保认证标准。φ125mm，高耐磨、无噪音、防酸耐碱、容易维修。 11、摇手采用纯正ABS工程塑料含件注塑成型，内置长118mm、直径8mm钢芯，摇手开关为专业POM耐磨材料；摇手柄长90mm，操作半径180mm；两级到位开合防夹手功能；摇手柄椭圆形设计，三个防滑凹痕。摇手柄套管为硬化铝合金管，管内六角型，ABS手摇柄伸缩隐藏式拉杆系统，隐藏时跟床尾板平齐，避免碰撞医务人员的双脚，更方便于护理操作，安全可靠。 12、六个点滴架插座，孔径≥19mm，由金属材质冲压成型，固定焊接插入无破裂之忧；另配四个可360°旋转引流袋挂钩，多体位输液引流，也可用于放置输液架。 13、不锈钢双段式点滴架，直径≥19mm，结实耐用，前端Φ16*60mm椭形缩口，紧密配合不晃动。 14、属于绿色健康环保产品，并对微生物大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌均具有很强的抗菌作用，通过省级微生物检测分析报告。 15、医用病床：要求通过ISO9001：2008质量管理体系认证及ISO13485：2003医疗器械质量管理体系认证，可经过体系认证号码验证。 16、床上餐桌，产品规格：1025*295 *30 mm，与病床大小配套，易清洁消毒，PP材质，吹塑一体成型，带有防翻设计，最大承重力15KG。 标准配置： ABS床头尾板1付、铝合金护栏1付、不锈钢输液架1支、钢喷塑杂物架1个、ABS病历卡1个、钢喷塑引流钩4个、伸缩餐板1张，床垫1张。 | 5000 | 首次挂网
4 | L20201001 | 裂隙灯显微镜 | 2 | 显微镜类型: 伽利略平行夹角式; 变倍方式: 5级转鼓变倍式; 放大倍率: 6X、10X、16X、25X,40X,10X、16X、25X; 目镜倍率:12.5倍; 目镜夹角: 13°; 瞳距调节范围: 52mm~78mm; 屈光度调节: ±6D; 视场直径: Ø34.7mm,Ø22mm,Ø13.5mm、Ø8.5mm; Ø5.5mm; 裂隙宽度: 0~14mm连续可调（在14mm时，裂隙呈圆形）; 裂隙长度: 1~14mm连续可调; 光阑大小: Ø14mm、Ø8mm、Ø3.5mm、Ø0.5mm; 裂隙角度: 0°~180° 由垂直到水平方向连续可调; 滤色片: 隔热片、无赤片、钴兰片; 灯源 (亮度连续可调）: 3V LED灯源; 照度: ≥50KLX; 主机前后移动: 90mm; 主机左右移动: 100mm; 主机上下移动: 30mm. | 96000 | 首次挂网
5 | L20201003 | 转运床 | 7 | 1、 尺寸：长*宽*高：2120*800*500-750mm2、床板：床面钢板厚≥1.2mm，一体冲压成型，钢板后有加固设计，有通气孔。床面通体圆滑，手感如缎面一样顺滑不刮手；手动三摇床摆脱了传统病床笨重不通气的缺陷，床面整齐排列的80个通气孔设计，有利于长期卧床的病人。3、床体是钢塑结构，床框壁厚1.5mm，床面钢板具人性化设计，床边有防撞保护条，四角有防撞击ABS包角，具有防刮伤的功能；颜色和床身一致，更具一体性。4、 床体焊接质量坚实牢固，喷涂后的质感顺滑流畅，几乎看不出焊接的接口，床位可载重≥200㎏。5、 床头、床尾板采用进口ABS一体吹压成形，床头板高，床尾板低，带有防松制和扩受力强度增强设计，床尾板有床头卡插槽，插槽外侧还设计了材质一样，颜色柔和的护角膜，可承受强压，撞击而无损结构；床头，床尾板流线型的设计，新颖美观，不积尘，易于清洁；床头尾板左上和右上方均具有两个扶手，方便护理人员移动病床，同时也方便装配和拆卸；中上方还开有长弧形的开口，有助于拆卸后的携带。6、 丝杆：螺杆采用空档保护设计，既具可看性又具实用性，高强度高耐磨，方便省力，无噪音。摇杆把手采用隐藏式设计，充分利用床身空间，坚固耐用。摇杆把手的颜色与床身配套，使床的设计更具一体性。7、四节式PP护栏：尺寸：720*300mm, 可轻松装卸PP护栏,可上下移动手握式单键开关，操作简单安全。全覆式设计，重量轻，轻盈，安装拆卸方便；使床身看起来更美观别致。护栏可折叠伸缩； 外形美观，稳固性高；收缩时略高出床垫，可防止床垫移位，全方位保护病人，提高安全性。8、气弹簧：整体升降摇杆上加装两根气压棒，使手摇更轻松。9、功能：护理床能随意调节床的水平高度、靠板和脚板的角度，增加舒适度。背部升降0-75°±5° 腿部倾斜：０－４5°±5°。整体水平升降；9、金属表面采用双重喷涂处理技术。涂料是阿克苏•诺贝尔•长城涂料，对微生物大肠挨希氏菌和金黄色葡萄球菌均具有很强的抗菌作用，属于新世纪绿色健康环保产品，并通过有关省级机构检测。该技术不仅使床外观丰满，光泽好，颜色浅，硬度高，高固体分，耐磨，耐热，耐溶剂，抗潮，而且物体上无细孔、倾斜、曲线，打磨后留下的砂痕、凹凸等地方，对垂直面或曲面不产生流挂，取得光滑而平整的漆膜，展现较满意的使用效果。11、中控轮：5”豪华脚轮，中控制刹车功能，刹车效果稳定，各尺寸精度高，脚轮强度高。固定旋转方位（定向脚轮）；全方位释放（万向脚轮）；全方位锁定功能（止旋、止转）；多层次多功能锁定的脚轮是两个或四个连接在一起的，因此，只用一只脚踏装置，就完全可以操作三种锁定功能了。不积尘，稳定性好，灵活性高，操控自如，移动放置都很方便。适用很多地方：如经常要转换地方的情况、紧急急救的情况等。12、其他配置：二节式输液杆1支，可随时灵活调节点滴架的高度，以配合最佳的治疗效果；杂物架1个，方便储放杂物；床边据配有点滴架插孔，每侧3个，引流钩每侧2个；13、配：床垫，输液架，移动餐桌、床头柜 | 47600 | 首次挂网
6 | L20201004 | 器械车 | 1 | 1、整体采用δ1.2mm优质不锈钢材质制作，焊接质量坚实牢固，质感顺滑流畅。2、中号 850*520*1500mm 。3、器械车采用φ25不锈钢圆管为主体，兼作推扶手,使用方便、结构美观大方。4、脚轮采用业内少有的4寸膨胀杆式脚轮，推行顺畅静音。立柱无需焊接螺母，可使脚轮更密切的贴合锁定立柱，大大的提高了脚轮的使用寿命。 | 3000 | 首次挂网
7 | L20200814 | 气泵 | 1 | 1、“自动模式” ：在初始状态下对床垫进行快速充气，并在达到默认值后自动转为“交替模式” 。2、“交替模式” ：进入循环交替状态，用户可患者情况对压力和循环时间设定。3、“静态模式” ：所有条管同时充起，床垫不再波动，垫面平整，条管由喷气孔向往喷气。4、交替时间为10~25min，可进行数控调节。5、输出压力10~70mmHg，可进行数控调节。6、低压报警指示灯。7、床头挂钩设计。8、超轻静音设计。 | 2000 | 首次挂网
8 | N20200111 | 床单位消毒机 | 1 | 主要技术参数能消灭各种细菌、病毒，对床垫、被褥、床单、枕芯等的床单位病菌具有一次性彻底杀灭的功能。能除臭，能对多重耐药病菌进行杀灭。床罩、床袋需采用PVC涂层面料。 | 8000 | 首次挂网
9 | L20200906 | 铅衣 （射线防护产品） | 8（套） | 一、防辐射衣8套 双面分体无袖(上衣+围裙)或连体式任选；铅当量：前0.5mmpb、后0.25mmpb 内部材料：进口轻铅材料，超柔超轻，铅当量分布均匀，折叠不易断裂；外层面料：两款面料可选；（1）、采用进口PU抗菌面料（可提供进口报关单、抗菌检测报告），柔软、舒适感强，具有防水、防污、抗静电的功能。（2）、采用牛津三防面料，柔软、耐磨；设计：带卡扣设计与魔术贴和卡扣双重保护，宽腰带插扣设计、减轻腰部承重，防止脊椎损伤；重量：分体B款无袖约6.7kg 二、防辐射帽8个 型号：成人标准型；铅当量：0.5mmpb；内部材料：进口轻铅材料；外层面料：两款面料可选；（1）、采用进口PU抗菌面料（可提供进口报关单、抗菌检测报告），柔软、舒适感强，具有防水、防污、抗静电的功能；（2）、采用牛津三防面料，柔软、耐磨 三、防辐射围领8个 型号：成人标准型；铅当量：0.5mmpb；内部材料：进口轻铅材料；外层面料：两款面料可选；（1）、采用进口PU抗菌面料（可提供进口报关单、抗菌检测报告），柔软、舒适感强，具有防水、防污、抗静电的功能。；（2）、采用牛津三防面料，柔软、耐磨 四、医用射线防护眼镜8个 型号：护边型；铅当量：前护罩Pb当量为 Pb 0.5 mm、侧护罩Pb当量为Pb 0.5 mm （高铅玻璃）；材质：最新型尼龙架，高温不变形，低温不折裂，有弹力；外层材料：超轻、全景，佩戴舒适，重量轻；透光率：≥85%；色款：多色款可选；重量：约65克 五、防辐射裙8个 型号：短围裙；铅当量：0.5mmpb；内部材料：进口轻铅材料 外层面料：两款面料可选；（1）、采用进口PU抗菌面料（可提供进口报关单、抗菌检测报告），柔软、舒适感强，具有防水、防污、抗静电的功能。；（2）、采用牛津三防面料，柔软、耐磨；重量：约1.9kg | 57600 | 首次挂网
10 | N20200136 | 呼吸震荡排痰系统 | 1 | 1. 适用范围：用于促使患者肺深部分泌物向主气管转移和呼吸道分泌物的清洁；2. 组成与工作原理；2.1 设备的组成：系统由可以充气的背心、两条气管、小型空气脉冲发生器、无线遥控器等组成；2.2 工作原理：空气脉冲发生器可以使背心快速充气和排气,并对患者的胸壁产生每秒钟不超过20次的轻微压迫和释放循环，即振荡频率；；3. 硬件技术要求；3.1 按键方式：使用橡胶按键，并且每个参数变量的改变，必须有单独的按键与其对应；3.2 设备外壳由两块一体成型的模具组成，配备一体式便携提手，非组装型提手；；3.3 可配独立不锈钢台车方便使用，增加使用寿命；3.4 设备的裸机重量不超过8.5KG；3.5背心和束带均可提供反复使用型和专人专用型，其中反复使用型表层可拆卸，便于清洗，防止交叉感染。 3.6设备配备单独的电源开关，除电源线外可使用电源开关控制设备；3.7配无线遥控器，无线遥控器上配备单独的开关、频率、压力、时间的控制按键，并且每个参数变量的改变也有单独的按键与其对应；使用距离不少于20米，每台设备配备单独芯片的遥控设备，一对一使用；4. 工作参数；4.1 显示方式：中文显示，仅出现文字与数字，不存在动画和表盘等显示方式；4.2 工作参数：频率范围1HZ—20HZ连续可调，步距1Hz；压力范围：0.3kpa—3.8kpa，按照1—15个等级进行调节，步距0.25kpa；时间范围：0-99min连续可调,步距1min。4.3 具备一种手动模式、四种自动模式和两种自定义模式；4.4 自动模式包含常规的儿童模式，成人模式，老人模式，重症模式，压力和频率固定不可调；4.5 每种自动模式均使用梯形工作方式，设备运行后5s—200s时间内达到预设参数，保持设定参数工作200s—590s，经过5s—200s时间降低到0，设备停止；4.6 自定义工作模式可自行设定工作参数，并且在下次调整前自动保存，不受开关电源的影响，自定义模式也使用梯形工作方式；4.7 手动模式在运行过程中所有参数均可调节；4.8 设备在使用时间到达后停止运行，并自动放气；4.9设备的工作时间自动累计，不需要外接设备即可随时查询；5. 其他要求5.1 生产厂家在本地有代理服务机构，并且在代理服务机构处有备用机，报修后12小时内可为医院提供替换使用；5.2配有设备的外观专利证书，受国家专利保护，避免产权纠纷。 | 39800 | 首次挂网
制表： 审核： 副主任： 主任：