## Sheet1
小型设备挂网明细 2020年11月10日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
1 | L20201008 | 医用全自动电子血压仪 | 2 | 1:测量原理 示波法,2:显示 彩色LCD,3:测量位置 双臂 ,4: 手臂周长 17～42cm以上,5 : 压力显示范围 0～299mmHg ,压力单位 mmHg和Kpa两种模式互选,6 :测量范围 血压：40～260mmHg； 脉率：40～180拍/min,7 :压力监测：半导体压力传感器,8:加压：压力泵自动加压方式,减压：电磁控制阀自动减压系统,9: 超压保护,压力超过300mmHg时,急速排气保护。急速排气时间不大于10秒。10 测量精度:压力显示精度：±3mmHg（±0.4KPa）；脉搏测量精度：±2%,动态测量精度：平均差±5 mmHg,11:肘部位置传感器 有 （电子肘部位置传感器，具有位置正确指示灯提示功能，提高测量的准确性）,12:臂筒角度调节 ,有（可上下活动臂筒设计，方便各种身高的患者使用）,13:平均测量功能有,14:广告功能 有（客户可根据需求编辑）,15:打印装置,15.1 热敏式打印机、自动裁纸、多种模式可选,15.2 全中文打印显示,15.3 干扰情况用户提醒 15.4 干扰波形图打印显示,16:高血压计判定功能:可根据测量值自动判定高血压程度,17:抗菌设计对应,外壳：抗菌树脂 袖带：抗菌布套,18:舒缓音乐播放功能:可选择音乐播放功能,按测量键后自动播放音乐,舒缓患者紧张心情,19.人体感应功能：待机时可进入节能模式，感应到测量者靠近时，自动进入准备测量状态。20:电击防护型式 Class II B类设备,21 :语音功能 测量过程语音提示,22.语音播报测量结果 有,23:用户教育 根据测量结果，显示提示信息,24:通信数据输出,24.1 RS-232标准接口，连接电脑同步管理,24.2 专用软件配套（专用数据线和专用软件）,25:外形尺寸\重量：宽460mm × 高270mm × 厚370mm（不包含搁手板）\ 5.5KG,26:操作环境:温度+5℃～+40℃，湿度15%RH～85%RH,27:储存环境 温度-20℃～60℃，湿度10%RH～95%RH,28:标准配置 ,28.1全自动电子血压计1台,28.2 血压计专用袖套布2个（1个已安装）28.3专用桌椅 1套,28.4 中文使用说明书1本,28.5打印纸 1卷,28.6指示牌 1个,28.7电源线 一根,29:资质认证 SFDA;国家计量认证； ISO13485 | 58000 | 首次挂网
2 | L20201010 | 生物芯片阅读仪 | 1 | 生物芯片阅读仪可以作为生物芯片的科研应用，用作扫描和定量分析肽芯片及抗体谱的筛选；另外，也可以为临床检验建立定量化的检测平台，可以开展临床常见项目的检测，如幽门螺杆菌、唐氏筛查、优生优育、不孕不育、性病、呼吸道、心血管风险因子、心梗、乙肝等等, 样品盘数量：6个,样品盘转速：6r/min,芯片格式：4*4和2*4的点矩阵,检测器：专用高分辨率彩色CCD, 扫描速度：8s/片,输出文件格式：.xcs文件格式,扫描范围：640（水平）×480（垂直）像素；激发波长：390～780nm范围,最低照度：002LUX；水平清晰度：600线；信噪比：优于48dB；电源：12VCD±10%，额定电源：800mA,支持灰度分析，单位像素灰度不稳定性小于0.8%,微距镜头:焦距：17.8mm ；可视范围（物方视场）：14×16-22×33（mm）；分辨力：不少于150万素；中心环行点阵照明（冷光源）设计；冷光源额定电压：12VDC±10%；额定功率：2.5W。软件数据库可对不小于5万份被检测者信息进行管理和检索，具有复合索引查询系统，保存被检测者最原始的检测信息和反应图片。工作条件: 环境温度：5℃-40℃ ； 相对湿度：≤80%；宽电压100V~240V，配备滤波器。避免强电磁干扰，避免强光直接照射，具有良好的接地环境。生物芯片阅读仪整体技术指标:重复性（cv）：≤2%；不稳定性（批间变异）：<±3%；线性相关系数：≥0.995;灵敏度：对RS-6标准烟度卡的反向因数为0.772的值，测出率为100%；并具有根据标准烟度卡进行灰度值校正的功能；阅读仪操作方便、简捷，能快速阅读及分析结果。可单人份、多人份操作：可单人份或多人份操作，可同时操作6人份。具有仪器自动校准功能，并支持人工校准，随机配备仪器校准标准品。可对不同类型芯片进行检测。在同一平台上，能同时阅读及分析定性蛋白芯片、定量蛋白芯片。电脑控制芯片自动定位，可一次性对多片芯片同时进行全自动运行检测。检测项目可扩展，软件可升级。公司有能力根据临床需求开发新的生物芯片品种。 | 2000 | 首次挂网
3 | L20201009 | 全自动酶免仪 | 1 | 1.全自动完成过敏源ELISA实验检测，包括标本分配、试剂加注、振荡、孵育、洗板、判读。2. 机械臂：1个；机械臂含：≥4个加样通道，用于分配标本和试剂；抓手1个，用于转移微板。3. 加样模块,加样通道：≥4个加样通道，气动置换加样原理；各通道Y、Z方向均可独立控制，动作时互不干扰，加样通道可扩展间距：9—300mm。4. 洗板机：≥2台独立的洗板机，≥2个洗板头（每台洗板机1个独立的洗板头），洗板后清洗残留液量≤1ul/孔。5. 洗板方式：每台洗板机独立洗板，2台洗板机可同时使用2种不同类型的洗液并列洗板。6. 洗板模块独立性：洗板机可在脱离主机的情况下独立工作。7. 微板插入功能：具备从微板实验中途的任意步骤开始，上机实验。无需新编实验方法，只需启用已有的完整实验程序，指定起始步骤上机，全自动完成后继实验步骤。8. 安全报警：具备可全密闭的外观结构；具备声音、警示灯的双重报警系统功能。 | 5000 | 首次挂网
4 | L20201012 | 肺功能仪 | 1 | 1、检测显示参数包括：用力肺活量测试（FVC）：FVC、FEV1、FEV1/FVC、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF等；每分钟最大通气量（MVV）：MVV、MVV% 等；慢肺活量测试 （SVC）：VC、VC% 等；2,可进行支气管舒张试验；3、双向检测：可双向检测及实时显示动态曲线（流量-容积曲线、时间-容积曲线）；4、符合中国肺功能联盟要求肺功能检查程序IC、RV方式呼吸检查（吸气、呼气一口气连贯完成）；5、低流量测试，可实现0.025L/s以下流量的检测；6、打印模式：内置热敏打印、无需通过电脑可直连打印机打印A4报告，支持云平台远程打印； 7、信息录入：支持拼音、笔画、屏幕手写等多种输入法，支持患者信息批量导入；8、显示屏：10英寸电容触控屏，多参数同屏显示；9、电源：自带可充电电池；10、有线连接方式，保障数据传输的实时性和稳定性；11、产品检测原理（传感器技术）：采用筛网式压差传感器；12、吹气阻力符合国家推荐标准YY/T 1438标准的要求＜0.35Kpa/（L/s）。 | 98000 | 首次挂网
5 | L20201013 | 检眼镜 | 2 | 屈光度 0、±1、±2、±3、±4、±5、±6、±8、±10、+12、±15、±20、-25、-35D,照明光源 3.5V/1W LED灯,电源 AC220V±10%V/50Hz, LED冷光源，设计寿命可达10万小时，经久耐用。大光斑，小光斑，裂隙，网格，无赤片五种光斑可选，满足更多临床需要。 | 3000 | 首次挂网
6 | N20200135 | 升降温仪 | 1 | 整机通过电磁兼容（EMC）检测，须提供检验报告；全身体表降温面积40%： 一台主机须提供头毯，躯干毯，两侧股动脉毯，使得毯面与患者体表接触面积达到40%，采用欧姆龙控温系统，显著提高热交换效率；安全要求：针对2012年欧美等国开始强制执行的国际标准<<IEC 60601-1:2005 医用电气设备 基本安全和基本性能的通用要求>> ，优化防泼洒和防火设计；爬电距离和电气间隙统筹考虑高海拔和污染因素；依据可用性工程原理设计加水管仓和防丢失加水管； TPU材质毯面，低温柔韧性好，耐臭氧消毒，表面抓绒设计，头毯具有成人型,儿童型，新生儿型三种大小，可根据患者头型任意调节。水温控制范围：在环境温度10°C ~ 30°C条件下，水箱的温度在3°C ~ 20°C的范围内可调；调节精准精度为± 0.1°C；体温设定：体温设定范围30 ~ 38.5°C ，调节精准度 ± 0.1°C,降温速率：在环境温度23°C条件下，每下降1°C＜60秒 ,采用压缩机制冷方式，制冷量2120 W； 降温毯主机具有下列功能：a)水温值设定：实时监测有数字显示；b)人体温度值设定：实时监测有数字显示； c)机器外观有水位计显示：可实时观察水箱水位；d)工作状态有指示灯及字符显示；e)体温传感器故障：有字符及声响提示；低阻力水毯采用等径水路与随机水流设计，配合每分钟75升的循环流量，确保快速水循环和高效热交换；水路连接采用双重防漏快速插头，插拔方便，接驳可靠；毯面温度均匀，毯面温度误差不大于3 °C；毯面负重不小于100 kg，不得出现破损和毯面内渗漏现象；噪声：降温毯主机运转平稳，其整机噪声＜58 dB；密封性：降温毯循环水的管路密封性应良好，无漏水，滴水现象；控制界面单键操作，简单明了；参数记忆功能保证使用相同参数时，通电即用。 三种报警功能：缺水、传感器插头脱离，管路阻塞报警，以声光显示。 | 39000 | 首次挂网
7 | L20201005 L20201106 | 十二导心电图机 | 2 | 1 全新进口品牌数字化十二导网络心电图机，具备独立的操作系统，十二导同屏显示、十二导同步采集、同步分析和打印；2 共模抑制比≥90dB.； 3 频率响应特性：0.04-150Hz；4 抗极化电压≥±600mV； 5 液晶显示屏≥7英寸，具有数据及传输质控模块，配备心电采集质量信号分析、干扰源分析和连接状态提示等； 6 具有FDA认证并推荐的自动测量诊断分析功能；7 抗干扰滤波，具有交流滤波、肌电滤波、漂移滤波功能8 具有12SL分析软件，及性别、年龄特异性分析软件9 具有抗除颤电击保护功能10 打印：内置热敏打印机。也可以升级通过USB直连激光打印机，用普通A4纸打印报告11 中文输入、操作、显示，配备条码枪，可识别诊疗单条码。 12 同时具有USB口、网口、R232串口，可与医院现有MUSE心电信息管理系统及体检信息系统无缝连接，实现心电图数据的传输和报告的回传。 13 存储：同时包括机器自身存储和SD卡存储14 输出格式：原始底层数据格式Hilltop，也可输出XML和PDF15 带便携式手柄 | 86000 | 首次挂网
8 | L20200906 | 铅衣 （射线防护产品） | 8（套） | 一、防辐射衣8套 双面分体无袖(上衣+围裙)或连体式任选；铅当量：前0.5mmpb、后0.25mmpb 内部材料：进口轻铅材料，超柔超轻，铅当量分布均匀，折叠不易断裂；外层面料：两款面料可选；（1）、采用进口PU抗菌面料（可提供进口报关单、抗菌检测报告），柔软、舒适感强，具有防水、防污、抗静电的功能。（2）、采用牛津三防面料，柔软、耐磨；设计：带卡扣设计与魔术贴和卡扣双重保护，宽腰带插扣设计、减轻腰部承重，防止脊椎损伤；重量：分体B款无袖约6.7kg 二、防辐射帽8个 型号：成人标准型；铅当量：0.5mmpb；内部材料：进口轻铅材料；外层面料：两款面料可选；（1）、采用进口PU抗菌面料（可提供进口报关单、抗菌检测报告），柔软、舒适感强，具有防水、防污、抗静电的功能；（2）、采用牛津三防面料，柔软、耐磨 三、防辐射围领8个 型号：成人标准型；铅当量：0.5mmpb；内部材料：进口轻铅材料；外层面料：两款面料可选；（1）、采用进口PU抗菌面料（可提供进口报关单、抗菌检测报告），柔软、舒适感强，具有防水、防污、抗静电的功能。；（2）、采用牛津三防面料，柔软、耐磨 四、医用射线防护眼镜8个 型号：护边型；铅当量：前护罩Pb当量为 Pb 0.5 mm、侧护罩Pb当量为Pb 0.5 mm （高铅玻璃）；材质：最新型尼龙架，高温不变形，低温不折裂，有弹力；外层材料：超轻、全景，佩戴舒适，重量轻；透光率：≥85%；色款：多色款可选；重量：约65克 五、防辐射裙8个 型号：短围裙；铅当量：0.5mmpb；内部材料：进口轻铅材料 外层面料：两款面料可选；（1）、采用进口PU抗菌面料（可提供进口报关单、抗菌检测报告），柔软、舒适感强，具有防水、防污、抗静电的功能。；（2）、采用牛津三防面料，柔软、耐磨；重量：约1.9kg | 57600 | 二次挂网
制表： 审核： 副主任： 主任：