## Sheet1
小型设备挂网明细 2020年11月18日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
1 | L20201119 | 医用吊塔 | 1套 | 1.吊塔最大安全承重应为标称工作承重的四倍，提供省级及以上医疗器械检测所提供的检验报告； 2.吊塔旋转角度≥340度，且具有良好的限位系统； 3.所有吊塔均须配有良好的机械刹车系统，保证吊塔不产生漂移，4.气电箱上气体终端及强弱电终端可位于箱体同侧同面，5.吊塔采用气电分离式设计， 6.吊塔防护等级不小于IP20，外壳防火等级至少为UL94-V1级， 7.吊塔电源为单相220V电源，有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A；8.气体终端要求：各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有 (原位待接通状态)功能；插座插头可保证不低于2万次以上的插拔，可带气维修；9.抽屉为铝合金材质，采用自吸合方式打开闭合，方便医护人员操作； 吊塔配置要求 2、麻醉塔（一套），1.1、吊臂、气电箱旋转角度≥340°；1.2、双旋转臂，总长≥1500mm；1.3、竖式气电箱长度≥800mm；1.4、最大标称工作承重≥300Kg，出具省级及以上医疗器械检测所出具的检验报告； 1.5、附件配置： 标准气体插座（氧气，空气，负压吸引，麻醉废气）；1.6、国标电源插座8个；1.7、六类网络接口2个，等电位端子2个；1.8、单层设备托盘带抽屉，托盘为纯平橘纹无内陷设计，不纳垢便于清洁，托盘最大标称工作称重应不小于80KG，抽屉最大标称工作称重应不小于15KG；1.9、提供检测报告 | 70000 | 首次挂网
2 | L20201120 | LED无影灯 | 1套 | 1,采用LED冷光源,每一组光源由单独的透镜聚光。2,采用原装进口弹簧臂，灯臂关节数≥6个，（提供报关单）3,无影灯控制面板位于关节臂连接处，禁止位于灯头上。4,无影灯控制面板具备照度指示和十级亮度调节功能。5， 灯头为超薄造型，灯头整体厚度小于10CM。6， 无影灯具有层流穿透效果，符DIN1946-4层流手术室要求。(紊流度≤37.5%)。7，无影灯中置手柄可耐受134℃、205.8kPa的高温高压蒸汽灭菌。a) 灯盘直径≥600mm，b) 每个LED光源可单独更换，降低售后维护成本，灯泡使用寿命60000小时。c) ,最大中心照度160,000lx，检测结果不低于155000lx，d) 光斑直径可以调节，最小光斑直径检测结果均不大于190mm，调节范围检测值不小于126mm且照度不随光斑大小改变而变化。e) 灯光柱深度检测结果不小于1200mm，f) 显色指数（Ra）检测结果不小于95,显色指数（R9）检测结果不小于96，g) 深腔无影率实际检测值不小于98%，单遮板深腔无影率检测值不小于74%，h) 光斑分布直径d50检测结果不低于65%。i) 具有明亮照明模式、普通照明模式和环境光照明模式，照度至少十级可调。8，提供检测报告 | 95000 | 首次挂网
制表： 审核： 副主任： 主任：