## Sheet1
医用设备小额采购清单 2020年12月01日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
1 | L20201126 | 胰岛素泵 | 2 | 适用儿童和成人糖尿病患者, 基础率分段; 24/48段, 基础率设置步长; 最小0.05u/h, 电池型号; 7号（AAA）干电池1节, 储药器容量; ≥3ml, 防水等级; IPX7级, 每次最小给药量; 0.05u, 输注频率; 2～60次/小时, 输注方式; 基础率输注、临基率输注、大剂量输注、方波输注, 大剂量输注速度; 可调整, 胰岛素输注精度; ＜±5%,具有餐前大剂量预设功能，基础快设数据库；6/24段法双数据库可选，基础率设置范围；0～5u，临基率设置范围；速率0～200%，时间0～24小时，手动大剂量设置范围；0～85u，日总量限制范围；0～200U，可预存多套基础率方案，装药方式；螺杆自动复位，自动计算所装药量，有阻塞传感器，评估是否有输注阻塞，具备自检功能，回顾记录；日总量、基础率、大剂量、排气、报警回顾，双CPU，有键盘锁定功能，防止误操作，警示项目；阻塞、低药量、药完、低电量、用餐提醒、测血糖提醒。开放性耗材。 | 48000 | 首次挂网
2 | L20201128 | 电切内窥镜 | 1 | 1、视向角：25°。2、外鞘规格：26 Fr。3、工作长度：302 mm。4、弹簧光纤锁止器：手件内置弹簧光纤锁止器，无需外接可拆卸光纤固定器，具有良好的防水效果，术中不易因为转动摄像头而折断光纤，同时避免了清洗保养中不慎遗失可拆卸光纤固定器的隐患。5本项产品须能与国产同一品牌的刨削用尿道膀胱镜（侧式内窥镜）共用外鞘，并与国产同一品牌组织刨削器配接使用。 | 85000 | 首次挂网
3 | L20201129 | 空气洁净消毒机 | 1 | 1、人机共存，动态持续高效灭菌。2、风速（五档）可调。3、带万向轮、可移动。4、设备内部不带紫外线灯管。5、噪声：≤60dB（A）。6、功率：≤90W。7、运行30分钟，对白色葡萄球菌、对绿脓杆菌、肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌去除率≥99.99%，（提供专业第三方权威检测机构出具的检测报告）；。8、运行60分钟，对大肠杆菌、黑曲霉、绿脓杆菌、肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌去除率≥99.99%，（提供专业第三方权威检测机构出具的检测报告）；13、运行60分钟，对白色念球菌去除率≥99.9%，（提供专业第三方权威检测机构出具的检测报告）；14、运行60分钟，对空气自然菌去除率≥99.3%（提供专业第三方权威检测机构出具的检测报告）；15、颗粒物洁净空气量：CADR≥1020m³/h（提供专业第三方权威检测机构出具的检测报告）；16、甲醛CADR值达到≥305m³/h（提供专业第三方权威检测机构出具的检测报告）；17、适用空间不小于125m³。18、甲醛去除率：30m³试验舱2小时去除率＞90%（提供专业第三方权威检测机构出具的检测报告）。19、氨气、TVOC去除率：30m³试验舱2小时去除率＞95%（提供专业第三方权威检测机构出具的检测报告）。20、硫化氢去除率：30m³试验舱2小时去除率＞94%（提供专业第三方权威检测机构出具的检测报告）。22、为保障医护人员的安全，设备工作时风口5cm处臭氧释放量：≤0.003mg / m3；（提供专业第三方权威检测机构出具的检测报告）。23、采用的空气净化灭菌技术对H1N1病毒、H7N9病毒杀灭率达到100%（提供证明文件）。24、消毒因子强度（DC-12000V～DC-10000V之间）（提供专业第三方权威检测机构出具的检测报告）；25、医用电气设备：电磁兼容要求11项测试均符合要求（提供EMC检测报告）。26、采用强化介质灭菌模块，有效防止细菌、真菌、病毒在过滤器上残留形成二次污染27、设备可升级为带新风的空气净化消毒机。 | 50000 | 首次挂网
4 | L20201111 | 生物安全柜 | 1 | 1、二级A2型生物安全柜， 30%外排，70%循环，通过中国CFDA认证；2、适用于1、2、3级有害微生物样品操作，允许使用挥发性有毒化学物质及少量挥发性放射元素。3、柜体为双层负压设计，负压排污地盘通过鼓风机吸入并迅速捕获室内空气，并分别通过下降和外排HEPA过滤器。4、直流双风机设计，分别独立控制进风风速和下降风速，无需节气阀则可通过自动提高转速补偿风速损失，实时调控保证风速稳定。5、采用德国原装EBM直流无碳刷电机，免维护；配有整流器，无需电压补偿，能在90-250V宽电压范围内正常工作。6、 排气量582 m3/h 。7、 25℃下热量输出约0.15 kW8、采用国际通用HEPA过滤器（HEPA H 14 EN 1822），对直径0.3μm的颗粒（病原体）截留滤 99.995%以上。9、 4英尺，工作区尺寸(W×D×H) ：1200x627x780mm；外部尺寸(W×D×H)：1300x802x1520mm，支架可调。10、一体成型不锈钢内壁的主体柜，圆角设计，无焊缝；防止UV光学、腐蚀剂和消毒剂侵蚀。11、侧壁采用真空设计，无开孔、细缝及清洁死角；侧壁与排液槽密封连接为一体。12、前窗10°倾斜，工作开口高度 250mm，最大高度535 mm，采用双探头监控，具有声光报警。13、前窗采用清洗位置安全设计，可下滑至手臂位置，操作者无须将头与身体探入柜内即可彻底清洁前窗。14、柜体前方控制面板，可实时显示工作时间、风速等参数，有“红绿灯式”实时运行监控系统运行状态，主动报警。15、前窗关闭后，节能模式自动启动，风速自动降低70%，实际能耗降低90%。 | 90000 | 首次挂网
5 | L20201133 L20201134 L20201135 | 不锈钢升降手术托盘 不锈钢治疗车 不锈钢套车 | 3 | （不锈钢升降手术托盘1台） 1、整体采用δ1.2mm优质不锈钢材质制作而成，焊接质量坚实牢固，质感顺滑流畅。2、手术托盘架通过旋扭开关可调节托盘高度900-1320mm，结构简单，使用方便。3、手术托盘可以取下进行清洗消毒，最大承重50KG，托盘底部采用加密加强筋,保证载重安全可靠。 4、升降立柱采用φ25×1.2mm不锈钢优质圆管，升降套管采用φ22×1.2mm不锈钢优质圆管。5、脚轮采用3寸防缠绕脚轮，推行顺畅、运行静音。 （锈钢治疗车1台） 尺寸：720*420*800。材质：采用优质304不锈钢材质1.0mm厚不锈钢板及不锈钢管制作，结构：整车为二层，配单抽屉，台面三面栏杆，左侧带推手；脚轮：配三寸万向轮，其中对角装刹车轮，配塑料桶一个。配置清单：豪华对刹静音脚轮4个；塑料桶2个；焊接工艺：满焊与烧焊相结合全新焊接工艺，配合不锈钢专用焊丝，使产品达到不开焊，焊接表面平滑均匀，美观坚固。 产品性能： 1）配置有不锈钢抽屉；2）配有360度旋转污物桶，方便收纳，不用时可摘离； 3）抽屉选用高强度标准静音滑轨，推拉顺畅，安静，无噪音，承载量大；配有医用脚轮，高精度轴承，转动轻便。 （不锈钢套车1套） 1、整体采用δ1.2mm优质不锈钢材质制作而成，焊接质量坚实牢固，质感顺滑流畅。2、叠式器械车共分三个独立的器械车合并而成，使用时可将其分开，不用时可折叠存放，精简实用。小号 745*485*800mm 中号 850*520*850mm 大号950*610*900mm。3、器械车采用φ25不锈钢圆管为主体，兼作推扶手,使用方便、结构美观大方。4、器械车分为三个,使用时可展开将器械分类放置在不同层面上，层板底部采用加密加强筋,保证载重安全可靠，层板三面栏杆,器械物品不易掉落。5、脚轮采用业内少有的4寸膨胀杆式脚轮，推行顺畅静音。立柱无需焊接螺母，可使脚轮更密切的贴合锁定立柱，大大的提高了脚轮的使用寿命。 | 9500 | 首次挂网
制表： 审核： 副主任： 主任：