## Sheet1
医用设备小额采购清单 2020年12月15日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
1 | N20200122 | 医用冷藏冷冻箱 | 1 | 1、电脑板控制，冷藏冷冻温度同时显示，精度1 ℃。冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度-20~-30 ℃可调。2、多种报警功能：超温报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警；两种报警方式（声音蜂鸣报警、闪烁报警），可接远程报警。断电报警持续48小时3、国内名牌压缩机，质量保障。4、进口品牌ADDA交流内风机，冷藏温度更均匀；进口品牌EBM冷凝风机，进口品牌，性能卓越。5、安全设计：双门双锁扣设计，每个锁扣均可外挂锁，满足安全要求；6、热锌板喷粉内胆，大容积185L大冷藏室。7、冷藏、冷冻共用一套制冷系统，冷藏可单独停用。8、产品带有2个测试，方便用户对箱内温度进行监测。9、可以选配USB接口模块，可自动保存箱内十年温度数据，方便人员导出数据。10、设有监控功能，可远程报警、可网络监控（选配）。11、发泡门设计，保温性能优。12、产品配有4个脚轮和2个平衡底脚；13、冷藏室配有4个蘸塑搁架；冷冻室配有2个蘸塑搁架；14、产品具有医疗器械注册证, 并能提供相应的国家级检测中心出具的检测报告。 | 7000 | 首次挂网
2 | L20201201 | 灌肠机 （结肠水疗仪） | 1 | 1．嵌入式双液晶屏显示，水温，流量，灌注液量随机设置。2.直视式观察窗口，受疗者清晰可见肠道内大量宿便，毒素排出。3．灌注系统采用专业进口医用蠕动泵；4．自动检测灌肠数据；内置双限温控制系统1套；水温自动控温恒定；5．灌注时间、温度自动控制；工作时间连续可调；控温范围随意调整；6．自动清洗管路，对进水进行过滤消毒纯化处理过滤杂质；纯净水净化器一组5根滤芯。7．灌注液选择一键式切换装置（加药功能保留灌肠）；8．药液加注功能，进药量可控可调。9．自然躺姿水疗，无需特殊姿势，躺着轻松治疗。10．患者可自行掌握自身躺姿前后 0°— 90°任意调整，降低医护人员的劳动强度，同时也方便患者就诊。11、带有排泄盆座的功能灌肠机，床体配置与排污设施为整体设计，满足患者在灌肠的同时可以随意大小便的要求。12、内置排污系统，内置冲洗系统，将污物气味排出室外、无异味无侧漏。患者在自然躺姿状态下进行洗肠、给药，方便患者方便医护人员。 13．设备带有暂停开关、体验者特殊情况可急停。14．特制一次性导入头直径0.6CM的导管滑入直肠（洗肠管总长40CM，分两段，一段200mm*直径10mm），注液管细，不需扩肛器和排泄粗管，不脱出，,安全、卫生，医护人员操作方便，患者使用无痛苦。15、内置双限压力控制系统1套；超温超压自动断电保护、安全性极高，低温低压报警。16、设备规格：长250CM、宽65CM，高170CM，三段分体组合式结构，便于运输及搬运等。 | 50000 | 首次挂网
3 | L20200716 L20200717 | 内镜清洗设备2套 全自动内镜清洗消毒机1台 | 3 | 内镜清洗设备：整体要求:整体设计必须符合最新版内镜消毒技术规范的要求。整体设计必须与内镜中心的清洗间相适应并合理配置招标时提供与房间相适应的平面图。 （具体参数详见附件内镜清洗设备） 全自动内镜清洗消毒机：整体要求：可对软式内镜如胃镜、肠镜、十二指肠镜、超声镜等进行测漏、清洗、消毒、酒精、干燥全过程自动完成。并可对吸引/送水气按钮、活检帽及活检阀进行超声清洗。 （具体参数详见附件全自动内镜清洗消毒机） | 94000 | 二次挂网
4 | N20200215 | 生物安全脱帽离心机 | 2 | 1、高效的过滤系统、采用三级送风和排风过滤器，对0.1μm颗粒过滤效率≥99.95%。2、内外双循环洁净模式、互不干扰，保证离心实验环境的生物安全，彻底解决分离过程产生的气溶胶给操作人员造成伤害。3、最高转速 4000r/min。4、120孔自动脱帽转子5、落地式离心机。 | 99800 | 首次挂网
5 | N20200212 | 医用升温毯 | 1 | 环境温度：10℃-30℃。相对湿度： ≤80%。大气压力：86kpa～106kpa。电源：AC220v±22v 50Hz±1Hz。工作制：连续工作。进口旋转式压缩机，制热量≥2720 瓦。在环境温度23℃的条件下：空载平均速率：在环境温度23℃±2℃条件下，制热空载平均速率：每上升1℃小于40秒，对应的温度变化区间：30℃～38℃。负载最大平均速率：在规定的负载条件下，制热最大平均速率：每小时大于1.9℃。进口静音磁力循环水泵，水泵循环流量每分钟≥75升。10升间隔式不锈钢蓄水器。4组独立快速水路插接装置，可同时接驳4套升温附件，与患者体表接触面积超过40% ，分别包裹患者躯干和肢体进行升温，患者升温效果更显著。进口温度控制系统：无死机现象，控制界面单键操作，具有参数记忆功能，保证使用相同参数时，通电即用，利于争分夺秒救治患者。水温设定范围：30℃—39℃，步进：0.1℃，水温控制精度：不超过设定值的±0.1℃，且不超过41℃，体温设定范围：30℃—37℃，步进：0.1℃，监测范围：不小于28℃～43℃，允差±0.2℃，TPU毯面：毯面采用进口TPU（热塑性聚氨酯弹性体）材料，毯子作用面承载压力：不小于135kg 水循环正常。产品严格执行安全专用标准《YY0834-2011医用电器设备 第二部分：医用电热毯、电热垫、和电热床垫安全专用要求》，配置：主机一台，体温传感器二支，毯子温度传感器一支，毯子三条，连接管六根。 | 98000 | 首次挂网
6 | N20200124 | 金属浴加热器 | 1 | 1、控温范围：室温以下20℃～100℃；控温精度：≤±0.3℃； 2、具有定时功能；采用金属模块，温度均匀性高，模块更换便捷；低噪音；仪器升温速度快、加热均匀、控温、稳定性高；实时显示当前温度、时间和转速信息； 3、转速范围：200～1500 rpm； 4、承载模块规格：容积1.5ml、孔位不少于35个；容积2.0ml、孔位不少于35个。 | 20000 | 首次挂网
7 | N20200304 | 手动单通道移液器 | 7 | 1、手动单通道移液器各4支：量程为100-1000微升，20-200微升，10-100微升，0.5-10微升和0.1-2.5微升 2、手动单通道移液器3支：,要求最大量程分别是1毫升，200微升，10微升 | 90000 | 首次挂网
8 | N20200112 | 恒温水浴箱 | 1 | 1、智能化声光报警环境扫描微处理控制器，图案操作界面。高精度、高响应性热传感器探针。2、断电恢复功能，当外电源突然失电又重新来电后，仪器可自动按原设定程序继续工作。3、运行参数加密锁定，避免人为误操作。4、运行参数记忆功能，避免繁琐操作。5、低水位报警功能。6、防干烧功能。7、温度调节范围（℃）：室温~65。8、温度控制精度（℃）：±0.1。9、水浴方式：水浴恒温10、内腔容积（L）：18~25. | 9000 | 首次挂网
9 | N20200102 | 移液器 | 1 | 量程：最小0.5ml;最大5ml | 4900 | 首次挂网
10 | N20200116 | 尿液离心机 | 1 | 1、能够离心15ml尿液管 2、每次至少能够离心30个标本以上 3、最大转速不低于3000RPM/MIN | 9900 | 首次挂网
11 | N20200114 | 恒温水浴箱 | 1 | 1． 箱体采用不锈钢材质。 2． 外观尺寸（mm）：﹤380*310*300 3． 微电脑温控﹑数字显示。 4． 具有磁力搅拌，水槽加热均匀。 5． 配备温控器，确保温度持续稳定。 6． 水浴最高温度可达100。C。 7． 箱体二侧有凹槽手柄。 | 9500 | 首次挂网
12 | N20200119 | 血细胞计数器 | 2 | 1． 可做骨髓细胞分类计数和外周血细胞分类计数。 2． 有计算器功能。 3． 可自定义细胞键盘名称及计算方法的功能。 4． 具备声音提示功能：每计数到50的倍数或到达总数时有提示音。 5． 具备报告编号设置/数据保存/查询等功能。 6． 具备大屏幕高清晰白色LED背光液晶显示屏。 | 12000 | 首次挂网
制表： 审核： 副主任： 主任：