## Sheet1
医用设备小额采购清单 2021年01月25日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
1 | L20201217 | 悬挂臂 | 1 | 1、进口弹簧臂，（提供进口报关单）；2、拼接式固定基座；3、显示器尺寸范围：可悬挂≤26寸屏幕4、重量范围：承重≤13kg；5、吊臂长度900mm。6、带Mini-DIN,内含连接头适用于混合信号，监视器悬臂需具有16:9液晶显示适配器，内部可通过1条9mm、1条6mm、2条5mm直径的信号线。 | 38000 | 首次挂网
2 | L20201219 | 医用显示器 | 2 | 尺寸：26.0 inch active TFT display,面板级别：医用10bitLED面板, 调色板≧68.7 Billion Colors（RGB/12bit）, 分辨率：1920×1080（HD1080P）, 纵横比： 16:9, 点距：0.300 (H) x0.300 (V)mm, 最大亮度：900cd/m2, 对比度：1400:1, 视角：178°, 响应时间：18ms, 接口：DVI-I,VGA,CVBS,S-VIDEO,YPbPr,RGBS,SDI,DC IN 24V, 内置GAMMA1.8，GAMMA2.0，GAMMA2.2，GAMMA2.4，GAMMA2.6，DICOM, 输出接口：DVI-D,CVBS,S-VIDEO,YPbPr,RGBS,SDI, 外壳材质：金属，全封闭设计，前面板全贴合防反光，满足IP35三防等级，提供相关证书，原厂保修期三年， 具有色温与GAMMA曲线调测一体化逐台校正流程的技术, 具有专业显示器清晰度调整技术， 具有增强医用显示器图像景深的技术，操作环境;温度: 0°C - 40°C,湿度: 30% - 80% 无冷凝,气压: 700hPa~1060hPa, 储运环境，温度: -20°C - 60°C,湿度: 15% - 80%,气压: 200hPa~1060hPa | 80000 | 首次挂网
制表： 审核： 副主任： 主任：