## Sheet1
医用设备小额采购清单 2021年11月15日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
1 | N20210133 | 纯水机 | 1 | 1、产水量:≥500L/H。 2、水质：电导率≤15us/cm（原水不大于400μs/cm）。 3、安装要求：单相220V/4KW，原水管径＞32，压力＞3公斤，一体式主机身 ，占地面积不大于6平米。 4、水箱：配自动水箱≥1000升。 5、控制功能：5.1自来水自动进水，全自动连续产水，满足内镜清洗消毒等各种用水需求；5.2全自动控制，无人值守操作；5.3开机自检，停电、缺水自动保护性关机；5.4水箱缺水自动制水，水箱满水自动停机；5.5超纯水在线监测，实时掌握水质变化情况；5.6配备与各种设备对接接口，提供全自动运行用水。 6、具备预处理+ +RO反渗透膜处理系统+增压供水系统。 7、整机原厂全免费保修3年，负责安装且符合临床科室使用需求，每年免费提供水质检验1-2次，水质符合内镜清洗消毒等各种用水标准。 | 47000 | 首次挂网
2 | N20210219 | 光子治疗仪 | 1 | 1、光源材料：半导体固态光源(大功率芯片集成式)；2、光源聚光设计：透镜式；3、峰值波长 蓝光:460±10nm 红光:640±10nm；4、光功率密度(光源表面测量) ：蓝光≥2000mW/cm2 红光:≥2000mW/cm2；5、具有温度反馈功能，温度测量误差为±1°C；6、特定照射距离下的温升和光功率密度(距离光 杯口10cm处，照射 15min)：水膜温升≤2°C，光功率密度≥65mW/cm2；7、光功率变化率≤±3%；8、有效红光辐照度的均匀性>0.4； 9、最大治疗深度≥10cm；10、红蓝光自动切换功能：蓝光源照射后自动启动红光照射的切换；11、最大有效治疗面积：≥600cm2；12、联网功能：支持联网功能，可选配工作站；13、治疗光源具有一体式内置伸缩遮光装置，可伸缩调节距离；14、五级能量可调；15、照射治疗模式：持续/脉冲照射治疗可选；16、定时时间：可从0min~99min连续可调；17、操作面板：触摸屏、液晶显示；18、储物箱：具有储存配件的储物箱；19、输入功率：≤200VA；20、整机原厂全免费保修3年。 | 95000 | 首次挂网
3 | L20211006 | 诊疗床 | 6 | 1、床体尺寸（mm)：长度：1900±50，宽度：680±50，离地面最低高度：500~700； 2、床面升降行程距离（mm)：0 ~ 300； 3、安全载重：≥1350N; 4、运行方式：连续工作2分钟后，歇息18分钟； 5、上下升降功能； 6、自动送纸功能，床体下部安装有自动更换床单功能，配摇控开关一套； 7、主体材质塑钢； 8、4个万向双刹脚轮； 9、耐磨蓝色牛津布床垫/皮垫（可选配）； 10医用诊疗床均可量身订做； 11、整床原厂全免费保修五年。 | 36000 | 首次挂网
4 | L20211007 | 中医定向透药治疗仪 | 1 | 1、输出频率:低频脉冲频率:1-440Hz，中频调制频率:1250-4000Hz； 2、工作电源:交流220V50HZ士10%； 3、输入功率:2通道100VA； 4 、主机保险:FIA250V； 5、输出电流:0-100MA； 6、输出速度调节:00-99共100级步进调节； 7、定时时间:任意预制00-60分钟； 8 、热疗温度:小于50度； 9、热疗电源:0-5步进调节； 10、磁疗功能:动态磁场，具有磁疗功效； 11、输出波形;直流叠加低频方波脉冲、直渣叠加低频方波调制脉冲、低频方波脉宽调制式中频脉冲、方波、锯齿波、混合波； 12 、双重隔离、开机保护、短路保护、声光提示多重保护功能； 13、两通道输出，可同时治疗两人； 14、安全类型:二类B型； 15、整机原厂全免费保修3年。 | 7600 | 首次挂网
5 | L20211112 | 全自动血型仪 | 1 | 1、方法学 ：微柱凝胶法用于血液血清学检测。 2、测试原理：（1）免疫化学抗原抗体特异反应。（2）电脑信息化系统（3）凝胶层作为分子筛区分凝集结果；（4）数字图像处理技术。 3、系统要求：（1）配备1只六轴工业抓卡臂，1套加样系统，2套独立的离心系统，1个独立的判读系统。（2）凝胶卡、试剂添加以及废液和洗涤液更换无须停机，样本连续进样，自动启动，无需人为干预。（3）配备独立打孔模块，可按需打孔，避免凝胶卡浪费。（4）携带污染滴度高于1:32,000，避免交叉污染。（5）智能温控系统，可保证细胞7天上机稳定性。（6）自动完成抗体效价检测。（7）自动完成抗体鉴定检测。（8）平行加样，一个标本作多个测试仅需处理细胞和血浆各一次，速度快，节省试剂。（9）所有卡均可回收，未用完的卡在规定时间内亦能继续使用。（10）急诊功能，优先处理急诊标。（11）整机原厂全免费保修陆年。 | 1800 | 首次挂网
6 | L20211113 | 全自动RH分型血型仪 | 1 | 1、凝胶卡容量：不小于100张微柱凝胶卡，带有卡数量及类型检测功能。2、加样臂：1个加样臂，4针加样通道，一次性加样吸头，气压式液面探测。 3、运行模式：支持标本、试剂、凝胶卡持续加载，循环进样。同种实验任务单独操作；多种不同实验同时操作，支持急诊优先检测。4、判读装置：CCD数码成像，原始影像图片可永久保存，数据可导出备份。5、操作系统：能和医院LIS、HIS系统连接，实现双向通讯。6、自带离心机不少于2台×12卡，自带独立孵育器不少于2台，可同时孵育24卡。7、处理速度：Rh血型分型：≥480测试/小时。8、整机原厂全免费保修陆年。 | 1800 | 首次挂网
制表： 审核： 副主任： 主任：