## Sheet1
医用设备小额采购清单 2021年11月17日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
1 | L20211101 | 放射防护套装 | 1 | 一、铅防护衣（1件） 1、X射线防护服（连体、分体和半袖、长袖可根据科室要求定制）。2、规格：S/M/L/XL（按需求提供规格）。3、铅当量：正面0.5 mmpb，后面0.25mmpb。4、重量：为5.5-6kg。5、面料：5.1. 抗腐蚀：表层涂层技术，对绝大多数消毒剂中的活性氯有极佳的耐受性；5.2. 易清洗：表面预处理工艺，可降低污染物附着能力；5.3 抗病毒：可有效避免血源性病原体接触风险；(提供检测报告)；5.4. 抑菌：材料表面的细胞活性，可有效干预、阻止有害微生物新陈代谢过程，实现对革兰氏阳性细菌、革兰氏阴性细菌、酵母菌、螨虫和真菌的抑菌作用；(提供检测报告)；5.5抗拉伸、柔软舒适、耐高温、防水防静电。6、核心材质：6.1稀贵金属与铅的复合材料,有效衰减材料分布均匀；6.2通过国际最新射线防护材料检测方法；6.3优质铅橡胶：抗老化、硬化、耐拉扯。7、认证：通过ISO9001质量体系认证、13485、欧盟的CE认证和FDA认证；通过国家环保部门的验收。 二、大领铅颈套（1件） 1、具有磁性扣和粘贴扣两种闭合方式设计，可根据使用习惯选择。2、铅当量：0.5mmpb。3、面料：与铅防护衣一致。4、核心材质：与铅衣铅裙一致。 三、铅围裙（2件） 1、铅当量：0.5mmpb。2、面料：与铅防护衣一致。3、核心材质：与铅防护衣一致。四、以上产品1年内出现质量问题，免费换新。 | 8000 | 首次挂网
2 | L20211114 | 防褥疮气垫 | 1 | 1、床罩采用拉链式防水透气PU床罩，整体性强，拆洗方便。2、条管为四英寸20管（方管）可换式单管设计，材料采用符合欧盟环保标准的TPU面料。条管带有激光微孔，充气状态下可持续向外喷射细微的气流，有助于保持患者与床垫接触面的干燥。3、具有CPR快速放气设计，床垫可安全承载≥135kg，床垫耐压强度≥15Kpa。4、气导管与气泵的接口采用接头设计，使操作更加方便，同时在接头关闭的状态下，可保持床垫短时间内处于充起的状态。5、床垫尺寸：2000mm×900mm×101mm±10%。6、气室高度：101mm±10%。7、整床垫原厂全免费保修三年。 | 2200 | 首次挂网
3 | L20211115 | 酶标分析仪 | 1 | 1.波长范围（nm）：400-800；2.光源灯：12V/20W石英卤钨灯（寿命≥3000h），且有休眠功能；3.检测范围（A）：0.000～4.000；检测光道：8通道；4.滤光片配置（nm）：标准配置4片：405、450、492、630，在400-800范围内最多可选配10个滤光片；5.读板速度：5秒/96孔（单波长）；10秒/96孔（双波长）；6.波长特性：分析仪配置的滤光片中心波长准确度应不超过±2nm ；波长半宽度 （nm）：7±2 ；7.吸光度准确度（A）： ±0.005（当吸光度范围在0.000~≤0.500之间）；8.线性误差：线性相关系数（r）≥0.995（在吸光度值为0～3.000范围内）；9.仪器的吸光度重复性：CV≤0.5%；10.仪器的吸光度的稳定性（A）：≤±0.005；11.通道间差异：≤0.02（以空气为参比，测量仪器通道间吸光度差异）；12.操作界面：具有开机自检功能；13.振板功能：仪器具有振板功能；14.计算方式：直线法、点对点法、线性回归、半对数回归、全对数回归、比值半对数回归法、比值回归及指数回归法、二次方程法等方式；15.质控功能：具有质控功能，可输出质控数据和L-J质控图；16. 存储功能：程序存储：126个项目程序及定标参数；检验结果存储：可存储105板检测结果； 17.整机原厂全免费保修五年。 | 2200 | 首次挂网
4 | L20211116 | 酶标洗板机 | 1 | 1.洗涤次数：1-9次（可选）。2.洗涤排数：1-12排可选。3.浸泡时间：0-999秒，定时误差±2s。4.清洗液残留量：≤1μL/孔。5.清洗注液量：10-9999μL/孔，误差不超过±10%。6.洗涤方式包括单点洗，两点洗，单点洗底洗，两点洗底洗，单点洗两点吸，逐排洗，连续洗等多种洗涤方式。7.蒸馏水冲洗功能。8.洗液预注功能。9.振板模式包括无振板，前振板，后振板，前后振板可选。10.洗涤速度包括慢速洗涤，中速洗涤，快速洗涤三种可选。11.洗头具有上下微调功能。12.板位具有左右微调功能。13.末次吸液时间具有1-9秒可选功能。14.具有防溢流调节功能。15.可兼容平底板、U型板、V型板。16.英寸触摸屏控制编程。17.配备8通道洗头1个、12通道洗头一个。18.整机原厂全免费保修五年。 | 2000 | 首次挂网
5 | L20211117 | 13C呼气分析仪器 | 2 | 1、一键式操作完成测量,操作界面直观简便，无需专业人员; 2、分析速度≤2分钟/对样品; 3、开机预热时间≤20分钟; 4、检测样品浓度范围1%--6%; 5、全中文界面，病人信息存储及查询功能; 6、完善的仪器自检功能，随时进行仪器核心部件的检测判断; 7、精密度：δsd不超过0.2‰，C.V.不超过±1%; 8、稳定性：在8小时内测量，C.V.不超过±1%; 9、孔间差：△δ不超过0.3‰； 10、准确性：测定DOB在10的气体，偏差不超过±10%； 11、CO2线性：CO2浓度在1%~6%范围内，相关系数R≥0.99; 12、不少于10通道进气孔; 13、红外光源，高效率、长寿命、低衰减； 14、设备接口为止回阀专用适配器接口，可接驳内置止回阀的专用自动密封呼气袋； 15、提供每日及每月质控硬件及软件程序，以保证设备的准确运行；16、提供医疗信息化管理用His及Lis等接口；17、整机原厂全免费保修五年。 | 8000 | 首次挂网
6 | L20211118 | 冰箱 | 1 | 1.箱门结构：三门；2.总容积L：312，冷藏室容积L：166、冷冻室容积L：104、变温室容积L：42 相关尺寸偏离不超过10%；3.能效等级：1级；4.重量KG：73；相关尺寸偏离不超过10%5.产品尺寸（宽*深*高）mm：603*1775*671 相关尺寸偏离不超过20mm；6.额定电压/频率V/Hz：220/50;7.综合电量kW·h/24h：0.73;8.噪声dB(A)：≯38;9.冷冻能力kg/12h：4.5;10.压缩机：变频;11.制冷方式：风冷无霜;12.童锁功能：有;13.控温方式：电脑;14.基本配置：搁物架3个、变温抽屉1个、瓶座3个、冷冻抽屉3个;15.外观：霞光;16.阻氧干湿分储：干湿分区精控，干区，运用微风道无霜科技，使空气湿度在45%左右；湿区，HCS生态膜技术，使空气湿度保持在90%左右。17.整机原厂全免费保修陆年。 | 4000 | 首次挂网
制表： 审核： 副主任： 主任：