## Sheet1
医用设备小额采购清单 2021年11月19日
序号 | 项目编号 | 临床科室 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
1 | L20211122 | 消化内镜中心 | 胶囊内镜主机 | 1 | 1、医疗级五维运动平台1台：长宽高∶2140×1850×1930mm （±20mm）；控制承载永磁源体多自由度运动。2、超高性能多自由度永磁源体1个：表磁 8000Gs，提供胶囊运动驱动力。3医疗级电气控制箱：尺寸∶（20mm）长宽高∶680×400×273mm ；集成高性能高可靠性计算机，以及伺服器的医疗级电气控制系统。4、医疗电动床1张：承重 135kg，床高 700mm。电动控制进出行程 250mm，方便受检人员上下。5、系统控制台1台：:长宽高∶1190×840×790 mm （±20mm）,提供操作人员工作台面，人机交互界面。6、便携记录器2个：记录时间∶≥8小时（2fps）;存储容量∶ ≥4GB ；电池类型∶内置锂离子电池，3.7V，2600mAH :工作温度∶5~40℃；贮存温度∶0～40℃；安全类别∶内部电源 BF 型连续运行设备;进液防护等级∶ IPX0；胶囊内窥镜检测服用于固定便携记录器，以及分布便携记录器的接收天线，用来确保检查覆盖区域能够接收到胶囊内窥镜传输的图像信号。7、高级医用专业显示器1台：面板类型∶IPS ；屏幕尺寸∶19"/48 cm ；自然分辨率∶1280x1024（5∶4长宽比）；对比度（标准）∶ 1000∶1 ；响应时间（标准）∶14ms（灰-灰）；输入端口∶D-Sub mini 15针，DVI-D24 针（with HDCP），DisplayPort(with HDCP)。8、商务大屏幕显示器1台：屏幕尺寸∶24英寸；最佳分辨率∶1920x1080（16∶9）；动态对比度∶200万∶1；纠错静态对比度;1000∶1；黑白响应时间∶5ms。9、巡航胶囊内镜控制软件1套：能够实时视频监控设备的状态，控制运动平台的五维运动;根据设备的运行情况，提供限位警报功能。10、巡航胶囊图像浏览软件1套：具有实时浏览、数据导出、病历浏览、图片浏览和报告生成等功能。可以将拍摄的图像实时在 PC上显示;能按顺序进行图片浏览，并给出当前浏览图片的进度条及相对于整体的位置，并能显示当前图片的拍摄时间;浏览过程中可以通过双击或者其它按钮操作可以将图片放大、缩小、选中并加以标记、备注，且支持多副图像显示和病例管理及报告生成。11、胶囊内窥镜:11.1胶囊直径∶11.8±0.5mm； 胶囊长度∶27±1.0mm 胶囊重量∶5±0.5g ；材料∶符合生物相容性的 PC材料。11.2光学性能：LED闪光频率∶0.5，1，2Hz可调； 摄像头数∶1个； 视场角∶120°±15%； 工作距离∶0~30mm ； 分辨率∶≥6线对/毫米。11.3图像性能：帧速率∶0.5~6 fps可调；图像分辨率∶480*480 可调。11.4磁场性能：表面磁场强度∶≤2000高斯。11.5工作性能：工作时间∶≥8小时；电池类型∶氧化银电池；工作温度∶20～40℃；贮存温度∶0～40℃；相对湿度∶≤100%。12、整机原厂全免费保修三年。 | 15000 | 首次挂网
2 | N20210135 | 120急救中心 | 可视喉镜 | 2 | 1、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动；2、一次性喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤30mm；3、一次性喉镜片可插入镜片长度：≥108mm；4、渐缩型镜片前端厚度：12.5mm±10%；5、镜片角度：42度±10%；6、视场角60º±15%；7、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux；8、显示器线素不低于320*240；9、分辨率≥3.72 LP/mm；10、纺锤型短手柄设计，握持舒适;11、具有特殊防雾功能；11、充电器输入：100-240VAC 50/60Hz；12、充电器输出：5V，1000mA；13、充电时间：＜3小时；14、持续放电时间：＞3小时；15、充电次数：＞300次；16、内置可充电式锂电子聚合物电池；17、整机原厂全免费保修五年。 | 4000 | 首次挂网
3 | N20210201 | 危急重症监护中心 | 转运监护仪 | 1 | 1.用于成人、小儿、新生儿的监测。2.转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机。3.监护屏幕≥5英寸，分辨率≥1280*720，彩色触摸显示屏，重量≤1kg。4.不低于IP44防尘防水。5.6面均可抗1米跌落。6.整机无风扇设计。7.内置锂电池供电，支持≥4小时的持续监测。8.内置DC电源接口，可以进行车载充电。9.支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压和2通道体温。10.转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。11.具有多导心电监护算法 ，同步分析至少2通道心电波形。12.心率测量范围不低于：成人15 – 300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。13.波速提供不少于25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。14.滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。15.具备＞20种心律失常事件的分析。16.提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。17.具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。18.可显示弱灌注指数（PI）。19.可提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。20.配备有创血压监测、呼气末CO2监护功能。21.可升级选配picco，充分满足重症患者转运需求。22.提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。23.存储功能：≥120小时 （分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，≥800条事件回顾，每条报警事件能够存储≥32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值，≥1000条NIBP测量结果回顾。≥48小时全息波形回顾。全息波形能存储所有测量值，以及≥3道波形。24.整机原厂全免费保修陆年。 | 52000 | 首次挂网
制表： 审核： 副主任： 主任：