## Sheet1
医用设备小额采购清单 2021年11月23日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
1 | N20210133 | 纯水机 | 1 | 1、产水量:≥500L/H。 2、水质：电导率≤15us/cm（原水不大于400μs/cm）。 3、安装要求：单相220V/4KW，原水管径＞32，压力＞3公斤，一体式主机身 ，占地面积不大于6平米。 4、水箱：配自动水箱≥1000升。 5、控制功能：5.1自来水自动进水，全自动连续产水，满足内镜清洗消毒等各种用水需求；5.2全自动控制，无人值守操作；5.3开机自检，停电、缺水自动保护性关机；5.4水箱缺水自动制水，水箱满水自动停机；5.5超纯水在线监测，实时掌握水质变化情况；5.6配备与各种设备对接接口，提供全自动运行用水。 6、具备预处理+ +RO反渗透膜处理系统+增压供水系统。 7、整机原厂全免费保修3年，负责安装且符合临床科室使用需求，每年免费提供水质检验1-2次，水质符合内镜清洗消毒等各种用水标准。 | 47000 | 二次挂网
3 | L20211006 | 诊疗床 | 6 | 1、床体尺寸（mm)：长度：1900±50，宽度：680±50，离地面最低高度：500~700； 2、床面升降行程距离（mm)：0 ~ 300； 3、安全载重：≥1350N; 4、运行方式：连续工作2分钟后，歇息18分钟； 5、上下升降功能； 6、自动送纸功能，床体下部安装有自动更换床单功能，配摇控开关一套； 7、主体材质塑钢； 8、4个万向双刹脚轮； 9、耐磨蓝色牛津布床垫/皮垫（可选配）； 10医用诊疗床均可量身订做； 11、整床原厂全免费保修五年。 | 36000 | 二次挂网
制表： 审核： 副主任： 主任：