## Sheet1
医用设备小额采购清单 2021年11月26日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
1 | N20210201 | 转运监护仪 | 1 | 1.用于成人、小儿、新生儿的监测。2.转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机。3.监护屏幕≥5英寸，分辨率≥1280*720，彩色触摸显示屏，重量≤1kg。4.不低于IP44防尘防水。5.6面均可抗1米跌落。6.整机无风扇设计。7.内置锂电池供电，支持≥4小时的持续监测。8.内置DC电源接口，可以进行车载充电。9.支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压和2通道体温。10.转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。11.具有多导心电监护算法 ，同步分析至少2通道心电波形。12.心率测量范围不低于：成人15 – 300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。13.波速提供不少于25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。14.滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。15.具备＞20种心律失常事件的分析。16.提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。17.具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。18.可显示弱灌注指数（PI）。19.可提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。20.配备有创血压监测、呼气末CO2监护功能。21.可升级选配picco，充分满足重症患者转运需求。22.提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。23.存储功能：≥120小时 （分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，≥800条事件回顾，每条报警事件能够存储≥32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值，≥1000条NIBP测量结果回顾。≥48小时全息波形回顾。全息波形能存储所有测量值，以及≥3道波形。24.整机原厂全免费保修陆年。 | 52000 | 二次挂网
制表： 审核： 副主任： 主任：