## Sheet1
医用设备小额采购清单 2021年11月29日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
1 | L20211120 | 移动式等离子体空气消毒机 | 1 | 1.最大适用空间： 100m3；2、人机共存：可在有人状态下进行连续动态消毒；3.温湿度检测：实时显示室内温度、湿度；4.等离子体电子密度：5.85×1017-1.25×1019m-3；5.风速及工作模式：风速三档可调，手动、常开、定时三种工作模式；6.控制方式：定时控制程序数量≥5组；7.消毒效果：白色葡萄球菌杀灭率≥99.9%；自然菌的消亡率≥90%；8.臭氧残留量检测：≤0.003mg/m3（提供检测报告）；9.循环风量（m3/h）：≥800；10.报警提示功能：等离子体故障报警、滤网过期提示功能；11.查询功能：具有查询整机已工作时间和过滤网累计工作时间；12.产品证件：卫生安全评价报告（提供卫生安全评价报告以及第三方检测报告）；13.噪声dB（A）：≤60；14.安装方式：移动式；15、整机全免费原厂保修三年。 | 5200 | 首次挂网
2 | L20211123 | 水浴箱 | 1 | 1.电源: AC 220V 50HZ；2.温度范围: 室温±5-100℃；控温精度: ±0.5℃3.加热功率: 1KW；4.内胆尺寸（mm）: 420x180x（150 / 210）±10%；5.波动度: 0.5℃；6.整机原厂全免费保修三年。 | 800 | 首次挂网
3 | L20211124 | 酶标仪 | 1 | 1.波长范围：400-750nm;2.滤光片配置：标配405、450、492、630nm四片滤光片，最多可装载八片滤光片选配414、546、578、690nm;3.光通道数：八通道光纤（或可增配参比通道）;4.测量模式：单波长监测、双波长检测、两点法、动力学法、多波长检测、外部计算机控制测量等;5.计算模式：吸光度法、系数浓度法/标准浓度法、标准曲线法、单限检测、双限检测、等级检测、列减法等;6.测量范围：0-4.000Abs;7.精确度：±1%或±0.01A;8.分辨率：0.001A;9.线性度：±1%;10.重复性：＜0.005A;11.显示：LCD大屏幕全点阵中文液晶显示屏;12.检测速度：3秒/96孔;13.振板功能：具备（振板方式和时间可调）;14.软件功能：功能全面的定性和定量处理系统，具备丰富的计算公15.式和曲线方程，可在同一酶标板上进行多种不同项目检测，并可根据用户需要自定义设置。有质控功能;16.存储空间：常规存储500个检测程序和1100次96孔检测结果;17.接口：串行接口外接计算机，并行接口和USB接口外接打印机;18.结果输出：标配打印机;19.体积：440mm×340mm×180mm(相关尺寸偏离不超过10%)20．重量：11kg(相关尺寸偏离不超过10%)；21.电源：AC110-220V，50/60Hz；22.整机原厂全免费保修三年。 | 2000 | 首次挂网
4 | L20211125 | 全自动洗板机 | 1 | 1．显示屏幕： 4英寸以上液晶显示屏;2．可洗板条： 适用于平底、U和V型底酶标板或条;3．冲 洗 头： 8或12针冲洗头，分配针和抽吸针独立;4．残 液 量： ﹤1ul/孔;5．清洗液量： 10-3000ul/孔，1ul递增;6．清洗次数： 0-99次可调;7．清洗条数： 1-12排可调;8．浸泡时间： 0-24小时可调;9 .振板时间： 0-24小时可调;10．洗液通道： ≥3个;11．存 储：100组以上程序;12.整机原厂全免费保修三年。 | 1500 | 首次挂网
5 | L20211126 | 恒温水浴锅 | 1 | 用于蒸馏、干燥、浓缩及温浴化学药品或生物产品等：1.工作电压：AC 220V±10%,50Hz;2.环境温度：+10～+32℃；3.环境湿度：20℃～80℃;4.使用温度：室温+5℃～沸水温度;5.内槽为不锈钢板，铜管加热器;6.过温防止器，漏电保护开关;7.整机原厂全免费保修三年。 | 1000 | 首次挂网
6 | L20211127 | 多体位治疗床 | 1 | 1、床面尺寸：长2100mm宽690mm高400mm，相关尺寸偏离±20mm。2、呼吸孔最大尺寸：长270mm宽100mm，相关尺寸偏离±20mm，臂托架尺寸：长210mm宽80mm，相关尺寸偏离±20mm。3、床面升降行程：具有按键和脚踏控制两种控制方式； 床面高度升降行程范围为500mm～970mm，相关尺寸偏离±20mm。4、具有锁定装置，在平坦地面上放置时，四脚轮同时着地，脚轮转动灵活，锁止装置锁止时四轮悬空，锁止牢固。5、主要组成部分：床板、床架、电动推拉杆、控制盒、活动脚轮。6、整机原厂全免费保修三年。 | 20000 | 首次挂网
7 | L20211128 | 生物显微镜 | 1 | 1．工作条件 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行； 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。2．主要技术指标 2.1 生物显微镜 2.1.1 光学系统：UIS2 光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。 2.1.2 载物台：钢丝传动，无齿条结构 载物台高度：140mm相关尺寸偏离不超过10% 机械固定载物台, (W × D): 211 mm × 154 mm相关尺寸偏离不超过10%，移动范围 (X × Y): 76 mm × 52 mm相关尺寸偏离不超过10%，载物台XY 移动可锁定。 2.1.3 调焦机构：载物台高度调节 ( 粗调: 15 mm )，可以进行张力调节；有粗调限位， 避免标本或物镜的损伤；细调焦旋钮最小调节幅度: 2.5 μm。 2.1.4 聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜 NA 1.25（ 油浸时）；通用7 孔位聚光镜，分别是 BF (4-100X), 2X, DF, Ph1, Ph2, Ph3, FL；具有聚光镜孔位锁 ( 仅限BF )。 2.1.5 照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命60000小时。 2.1.6 三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°，带屈光度调节；目镜：10X，带眼罩，视场数≥20；分光：50/50固定。 2.1.7 物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式5孔物镜转盘，便于放置标本。 2.1.8 物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥18.5mm）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥10.6mm）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）、100XO（N.A.≥1.25 W.D≥0.13mm）。2.1.9 防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做了抗菌、防霉处理。2.1.10 所采用光学元件均为环保无铅玻璃。 3.整机原厂全免费保修三年。 | 38000 | 首次挂网
8 | L20211129 | -86°C超低温冷冻储存箱 | 1 | 1.工作条件：环境温度10～32℃，环境湿度:（20～80%）RH，工作电压：（198～242）V，频率：(50 ±1)HZ。 2.样式：立式 。3.有效容积:398L 。4.外部尺寸mm(宽*深*高)：785*1041*1947相关尺寸偏离不超过10% 。5.内部尺寸mm(宽*深*高)：440*696*1266相关尺寸偏离不超过10% 。6.净重/毛重（KG）：237/272相关尺寸偏离不超过10% 。7.温度控制：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-40℃～-86℃范围内，控温精度0.1℃。8.显示：7寸高性能LCD电容触摸屏，显示精度0.1℃，清晰显示，界面友好，动态实时显示箱内温度、系统设定温度、环境温度、报警状态、时间等参数信息，且可连接蓝牙与WiFi，具备样本存取管理，温度数据查看及数据曲线，设置与留言板功能。9.具备状态运行指示圈，正常运行时，液晶屏温度显示外圈为蓝绿渐变色，温度异常时，温度外圈颜色变成红橙渐变色。10.安全存储：14种声光报警系统（高低温报警、传感器故障报警、高环温报警、开门报警、电压异常、断电报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警、系统故障等），物品存储更安全。11.开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；屏幕锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数。12.中国科学院理化所发明的无氟环保制冷工质,制冷剂用量符合国家安全标准，明确制冷剂用量，自主知识产权的独特制冷回路。13.进口高效压缩机，整机稳定运行功率小于500W，进口低噪音风机。冷凝器散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。14.25℃环温时，单日耗电量≤8KW.h/24h，可提供省级以上第三方检测报告。15.一体式把手门锁设计，可加双挂锁，选配电磁锁、刷卡、指纹、人脸识别。16.25℃环温时，空载降温到-80℃时间≤5h。17.保温材料：采用高性能VIP真空绝热材料，VIP保温板厚度≥20mm，箱体发泡层≥130mm,大幅提升保温效果。2个发泡压紧内门，双层发泡保温外门，外门4道密封，内门两道门封，整机6道门封。18.25℃环温，空载稳定运行断电回温至-50℃时间≥170min。19.箱体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺。 20.内胆材料：镀锌板喷涂，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。21.大面积翅片式冷凝器，散热面积大，效果好。 22.自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门。 23.2个温度测试孔，方便测试温度。24.标配USB模块，可记录箱内实际温度、故障报警等数据长达10年以上。25.标配蓄电池，断电状态可持续为温度报警、USB端口供电。26.选配5V冷链供电系统，二氧化碳后备系统。27.选配RS485数据接口，远程报警接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯。28.选配物联模块，手机关注微信公众号、小程序等，可实时监控冰箱运行状态，冰箱报警信息，会同步短信和微信。29.可存储2英寸标准冻存盒≥300个，2ml标准冻存管≥30000支。 30.整机原厂全免费保修保修三年。 | 49000 | 首次挂网
制表： 审核： 副主任： 主任：