## Sheet1
医用设备小额采购清单 2021年12月06日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
1 | L20210409 | 影像板扫描仪 | 1 | 用途和要求：代替传统胶片，直接用电脑显示图像 一、影像板技术参数∶1.材质∶影像板（软片）；2.感应区域∶30X40mm（标配2号片）；3.分辨 率∶>20线对/毫米；4.灰度∶16位；5.每张影像板使用寿命∶>1500次。 二、扫描仪技术参数∶1.扫描仪外形尺寸（mm）∶226*234*243相关尺寸偏离不超过10% ;2.理论分 辨 率∶≥40线对/毫米；3.重量∶6.5KG±10% ;4.医疗设备等级∶1级；5.电源∶100-240V，0.8A，50-60HZ；6.连接∶ USB HIGH SPEE；7.像素尺寸∶500dpi（10个线对）1000dpi（20个线对）2000dpi （40个线对）。 三、功能和特点∶1.影像板厚度∶≤0.36mm，轻薄可弯曲，能方便地放入患者口腔内，容易置于后牙部位，并适用于各种口内胶片支架；2.删除方式∶扫描完成后自动擦除；3.全中文界面，多种语言显示的数字图形软件≥10种语言，方便使用者；4.数字化软件能同时安装多台电脑，无使用用户数量限制的数字网络系统；5.数字化牙片成像系统配有软件系统，该软件具有角度测量、灰度调节、图像旋转、图像负像、灰阶测量、骨密度测量、弯曲根管长度测量等功能、图像打印等图像后处理功能；6.具有书写病历报告、患者登记与检索以及分类和查询检索等功能；7.多种常用诊断的滤镜组合，牙周滤镜、根管滤镜、龋齿滤镜等，并具有多种常用图像格式输出、画面记录等功能； 8.自带放大镜功能，可以获得更多的局部信息；9.可以和IPAD连接，并可开放dicom接口与医院pacs系统对接（选配）。四、整机原厂全免费保修三年。 | 49000 | 二次挂网
制表： 审核： 副主任： 主任：