## Sheet1
医用设备小额采购清单 2021年12月06日
序号 | 项目编号 | 临床科室 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
1 | N20210219 | 烧伤重建专科 | 光子治疗仪 | 1 | 1、光源材料：半导体固态光源(大功率芯片集成式)；2、光源聚光设计：透镜式；3、峰值波长 蓝光:460±10nm 红光:640±10nm；4、光功率密度(光源表面测量) ：蓝光≥2000mW/cm2 红光:≥2000mW/cm2；5、具有温度反馈功能，温度测量误差为±1°C；6、特定照射距离下的温升和光功率密度(距离光 杯口10cm处，照射 15min)：水膜温升≤2°C，光功率密度≥65mW/cm2；7、光功率变化率≤±3%；8、有效红光辐照度的均匀性>0.4； 9、最大治疗深度≥10cm；10、红蓝光自动切换功能：蓝光源照射后自动启动红光照射的切换；11、最大有效治疗面积：≥600cm2；12、联网功能：支持联网功能，可选配工作站；13、治疗光源具有一体式内置伸缩遮光装置，可伸缩调节距离；14、五级能量可调；15、照射治疗模式：持续/脉冲照射治疗可选；16、定时时间：可从0min~99min连续可调；17、操作面板：触摸屏、液晶显示；18、储物箱：具有储存配件的储物箱；19、输入功率：≤200VA；20、整机原厂全免费保修3年。 | 95000 | 二次挂网
制表： 审核： 副主任： 主任：