## 1302议价参数
医用设备小额采购清单 2021年12月06日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
1 | L20210801 | 喉镜 | 2 | 1、不锈钢材质,结构牢固耐用;2、氙光光源，亮度比氖光灯泡提高100%;3、无灯泡套设计，避免了手柄与叶片的接触不良，拆卸容易，减少电量流失;4、灯泡无需拆卸即可进行高温高压消毒;5、叶片表面哑光处理,降低光反射,改善视野，手柄采用网纹设计，不易滑落;6、高度抛光4mm光纤束管，灯光更明亮更聚光;7、光纤束管包含5,500根单独的光纤;8、卡口式光纤束管可徒手拆卸，方便清洗和替换;9、整机原厂全免费保修三年。 | 6400 | 首次挂网
2 | L20211130 | 血栓弹力图仪 | 3 | 1、功能:全血凝血过程动态监测（普通杯检测），主要用于术前和术中患者凝血功能的变化监测（区分正常、高凝、低凝）或体检筛查；快速诊断DIC,区分原发性纤溶亢进和继发性纤溶亢进，指导各类血制品的使用。判断各类肝素的药效（肝素酶杯检测），主要用于术中判断肝素是否适量，指导鱼精蛋白的使用；评估阿司匹林、氯吡格雷、阿昔单抗等抗血小板药物的效果（血小板聚集功能检测），自动算出AA、ADP受体通道的抑制率（AA%，ADP%），主要用于评估抗血小板药物的疗效；体外检测人全血功能性纤维蛋白原的含量（功能性纤维蛋白原检测）；快速TEG检测（激活凝血检测试剂盒）。2、基本原理：机械动力学。3、样本要求：枸橼酸钠全血、肝素抗凝全血，每次检测全血用量不超过0.5ml。4、测定时长：25-30分钟。5、温度控制：每个通道均有独立温度控制系统，可根据需要调节。6、输出参数：20个以上的国际标准参数，包括α角度，R值，K值，SP，MA值，Angle，TMA，G，E，TPI，EPL，A，CI，PMA，LTE，LY30，A30，A60，CL30，CL60，LY60，CLT，aPTT，INR等。7、检测通道：不少于4 个，无需连接外部电脑，可以完全自主实现检测。8、通道差：R/min、MA/mm 的通道差在 15%范围内， Angle/度的通道差在 10%范围内。9、测量重复性：R/min、MA/mm 的变异系数（CV）值应在 15%范围内，Angle/度的偏倚在 10%范围内。10、电源：220V±22V，频率50Hz±1H 输入功率120W。11、连续工作时间：不低于24小时。12、软件功能：专用配套软件，自动记录检测结果，系统与医院Lis系统对接，具有数据导出功能，报告单编辑和打印功能，方便临床医师提取和查询，显示初步诊断结果。13、报告模式：图形+数据，输出初步的诊断建议。14、报告发送方式：报告自动发送。15、操作界面：中文操作界面。16、质控品：拥有高、低两种原厂质控。17、普通杯检测：全血凝血过程动态监测（普通杯检测），主要用于术前和术中患者凝血功能的变化监测（区分正常、高凝、低凝）或体检筛查；快速诊断DIC,区分原发性纤溶亢进和继发性纤溶亢进，指导各类血制品的使用。能够在一次检测中完成对凝血因子功能，纤维蛋白原功能，血小板功能和纤维蛋白溶解功能的检测。18、肝素酶杯检测：判断各类肝素的药效（肝素酶杯检测），主要用于术中判断肝素是否适量，指导鱼精蛋白的使用。19、整机原厂全免费保修三年。 | 6000 | 首次挂网
3 | L20211131 | 动态试管检测仪 | 1 | 1.可同时检测项目包括真菌（1-3）-β-D-葡聚糖、革兰氏阴性菌脂多糖。2.平行检测：符合《药典》要求。3.温控精度：恒温性能好，各孔间温度控制均在±0.1℃；变异系数≤6%。4.温控速度：反应器上每支试管通过数控加热板加热后，可使试管中200微升的水大约在200秒钟内从室温升高至37℃；5.光学精确度：光度值在60分钟后，漂移不大于2%。6.“生物探针”软件：可直观显示各动态曲线并进行分析.该软件符合中国药典的要求，并且在功能设计上与FDA的要求接轨。7.自动计算脂多糖或葡聚糖的含量和变异系数，可自动判断结果阳性或阴性；可打印检验单和报告单；可与Lis进行无缝连接。8.检测结束后自动进行数据分析，也可打开以前的数据进行分析。9.可保存检测结果，并能随时提取保存文件，采用数据库管理文件；具有用户密码保护功能；功能丰富,具有器械检查和临床检查功能。10.灵敏度：（1-3）-β-D-葡聚糖试剂盒的最小检测范围为10pg/ml、脂多糖试剂盒的最小检测范围为0.005EU/ml;其预设透光度值反应时间（T）应小于4500s（预设透光度值90%）。11.特异性：（1-3）-β-D-葡聚糖试剂盒对≤1.0EU/ml的脂多糖标准品溶液就不发生反应。脂多糖试剂盒对≤500 pg/ml的（1-3）-β-D-葡聚糖标准品溶液不发生反应。12.精密度：批内精密度CV≤10%，批间精密度≤12%。13.准确性：相对偏差≤15%。14.线性范围：标准曲线的线性范围应为（0.005－0.25）EU/ml、（10－500）pg/ml,相关系数绝对值｜r︱应≥0.990。15.整机原厂全免费保修三年。 | 2000 | 首次挂网
4 | L20211132 | 酶联免疫分析仪 | 1 | 1.操作方式：外接电脑全面控制，鼠标、键盘操作;2.测试方法：速率法、两点法、终点法;3.测量范围：0-4.000Abs;4.重复性：＜0.5%;5.稳定性：±0.005;6.滤 光 片:标准配置405、450、492和630nm四片，最多可装载8片;7.振板功能：具备，速度和时间可调; 8.项目设置：在同一块板上可同时设置12个以上不同的项目;9.对照设置：可在任意位置设置5对以上的阴阳性对照;10.存储:可存储100组以上程序，10万个以上测试结果;11.质控：可做Westguard多规则质控和即刻法质控，可存储不少于3年的质控图，可做三水平质控;12.权限管理：具有多种权限分级保护，防止未经授权使用;13.打印：外接打印机，可打印中文报告;14.计算方法：软件支持多种计算方式，至少包括吸光度模式、Cut-Off定性计算、单点定标、折线回归、多点百分比、线性回归、指数回归、对数回归、幂回归、百分比对数回归、四参数回归;15.测试方法：具备单波长法、双波长法、多孔空白法、行空白法、列空白法等测试方法;16.软件功能：内置科室数据库、医生数据库、系统日志、试剂管理、工作量统计等功能;17.报告格式：软件支持多种格式的综合中文报告输出;18.对照品：软件支持临界对照品的检测，也可以通过阴性对照和阳性对照的结果计算临界值;19.阈值判断：可利用双阈值法判断样本的结果，尤其对临界样本的检测更准确;20.指示灯：具备电源、运行、报警、光路电源4种指示灯，随时了解仪器运行状态;21.工作环境： 0℃～40℃；相对湿度≤85%;22.整机原厂全免费保修3年. | 2000 | 首次挂网
5 | L20211133 | 低速自动平衡离心机 | 1 | 1、最高转速：4000r/min；2、最大相对离心力：2580×g；3、最大容量：24×10m；4、转速精度：±30r/min；5、定时范围：1min～99min；6、整机噪声：< 62dB(A)；7、电源：AC220V±22V 50/60Hz,3A；8、整机功率：250W；9、外形尺寸：350×400×240mm(L×W×H)±10%；10、外包装尺寸：410×530×290mm(L×W×H)±10%；11、重量：18kg±10%；12、整机原厂全免费保修三年。 | 1500 | 首次挂网
6 | L20211134 | 全自动尿液分析仪 | 1 | 1、原理：尿试纸：用彩色CMOS传感器进行扫描与测光;尿比重：反射型折射率测定。色调：透射型测吸光度;浊度：透射型测吸光度。2、检测项目GLU,PRO,BLD,BIL,PH,URO,KET,NIT,LEU,CRE,ALB,PRO/CRE比值，ALB/CRE比值；尿比重、尿浊度、色调。3、加样方式：自动的定量点式加样。4、进样容量：80个标本，可连续进样。5、检测速度：276份样本/小时。6、试纸容量：300条。7、试纸种类：2种试纸可选（MEDITAPE UC 9A, MEDITAPE UC 11A)。8、样本量：样本量≥1ml,吸样量约0.23ml。9、数量储存量：10000份病人测定结果。10、显示方式：大型彩色液晶屏触摸屏显示。11、结果输出：内置热敏打印机(24位)，也可通过输出端口与电脑连接经打印。12、条码阅读器：内置条码识别器(自动读取患者编号)。13、外部接口：RS-232C输出x2, USB端口X2。14、存放条件：周围温度: -10至60°C，相对湿度: 30至95 % (不结露),气压:70至106kPa。15、电力额定参数 电压: AC 100V至240V ，频率: 50/60 Hz ，消耗电力: 180VA以下。 16、尺寸：638 (W) x829 (D) X709 (H)±10%。17、重量：75kg±10%±10%。18、整机原厂全免费保修3年。 | 2000 | 首次挂网
7 | L20211135 | 实时荧光定量PCR仪 | 1 | 1.样品容量：96孔;2.激发光源；LED光源;3.检测器：光电传感器，非CCD探测器;4.检测通道：不低于四通道（包括470nm-510nm；530nm-565nm；580nm-620nm；630nm-665nm）;5.可检测荧光素及染料：必须可检测FAM、VIC、ROX、 CY5；还可以检测SYBR、 HEX、JOE、TET、TAMRA、CY3、TEXRD等;6.光学传导模式：每一反应孔都有独立的激发和检测光的光纤传导通路，避免孔间干扰;7.检测方式：反应管的底部侧面激发和检测;8.反应体系：15～100μl;9.适用耗材：0.2ml PCR管、8联管;10.检测动态范围：1-1010;11.最小检测模板：单拷贝模板;12.重复性：CV<5%;13.样品间温控均匀性：≤±0.1℃;14.扫描模式：全板扫描;15.多重荧光检测：多重检测，无需交叉干扰校准;16.温控模式：半导体热电模块;17.模块工作温度范围：4～99℃，可在仪器上4℃保存试剂等;18.温控精度：准确性 ≤ ±0.1℃；均一性 ≤ ±0.1℃;19.升降温速率：可最大不超过4.0℃/s (max)，可调节升降温度速度;20.热盖温度范围：30～108℃（温度可调，默认105℃，电子自动控制热盖）;21.检测功能：定量/定性、溶解曲线、相对定量、等温扩增、HRM等;22.断电保护：有断电保护功能;23.软件应用模式：定量/定性、熔解曲线、相对定量、等位基因、HRM等;24.整机原厂全免费保修3年。 | 1500 | 首次挂网
8 | L20211136 | 离心机 | 1 | 1.全数字显示，转速稳定;2.自动平衡效果好 最大平衡量可达20克;3.运行中可随时改变参数;4.电子门锁，安全可靠;5.最高转速：4000 r/min;6.最大相对离心力：2200×g;7.角转子容量：12×15ml (18×15ml)(12×20ml);8.噪音：≤68db;9.定时范围：0~99min;10.电源： AC 220V 50HZ 5A;11.外形尺寸：350×340×340mm ±10%;12.重量 14KG±10%;13.整机原厂全免费保修3年。 | 1500 | 首次挂网
9 | L20211137 | 全自动荧光免疫分析仪 | 1 | 1.采用荧光酶标免疫定量分析技术，能定量检测心脏病/血凝/急诊（高敏肌钙蛋白、肌红蛋白）、肿瘤标记物、生殖激素、降钙素原（PCT）、D-二聚体（血栓排除）、难辨梭菌AB毒素等多种项目。2.提供降钙素原（PCT）、高敏肌钙蛋白、难辨梭菌AB毒素CFDA注册证明文件。3.仪器能同时进行≧12个标本的检测。标本随到随做，24小时待机。4.检测样品为血清或血浆，100—250ul。5.试剂简单，不需配购其它任何试剂。每人份独立包装，无需另购比色杯。6.每盒试剂均能提供标准曲线，并存于条码卡上。 7.仪器自动化程度高，可自动完成稀释、混匀、冲洗、孵育、测量、计算、打印报告全过程。自动检测仪器温度及仪器状态，识别试剂条信息。8.反应时间快速，只需20-45分钟，符合急诊要求。9.整机原厂全免费保修3年。 | 2000 | 首次挂网
10 | L20211139 | 免疫分析仪 | 1 | 1. B 型氨基端利肭肽原( NT — proBNP ):12—35,000 ng / L 。1.1测量项目要求各参数可根据临床需求自定义灵活组合。1.2检测时间 单参数最快10分钟。1.3测试流通速度 30测试/小时。1.2多参数检测 每次进样能灵活组合进行多至5个参数检测。1.3检测原理 时间分辨荧光免疫法。 2.操作参数 2.1样本：2.1.1样本量 放置有2ml样本的采血管,每个参数测定时样本用量65u。2.1.2样本类型 全血或血浆。2.1.3抗凝 EDTA ,肝素锂; D — dimer 检测: EDTA ,肝素锂,或柠檬酸盐，采血管自动进样及混匀。2.2.进样方式 封闭进样,无血液暴露，样本进行检测时,能同时接受其它样本的进样。2.3.仪器定标 定标间隔: 批次定标或6个月。3.耗材：3.1耗材类型 卡包式耗材,自动条码识别，最多可机载15张测试卡,每张测试卡最多可进行16个测试,满载时最多可机载240个测试;3.2.废弃物处理：全封闭的废物收集系统。4.整机原厂全免费保修3年。 | 1500 | 首次挂网
制表： 审核： 副主任： 主任：