## Sheet1
医用设备小额采购清单 2021年12月15日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总金额（元） | 备 注
1 | L20210114 | 脉搏血氧及脑电测量仪 | 2 | 1、测量范围:（1）氧饱和度（SpO2） 0—100%;（2）脉搏率（PR）25—240 bpm；（3）血流灌注指数（PI） 0.02—20%。2、血氧饱和度精度 %SpO2：饱和度 60—80%：± 3%；饱和度 70—100%：±3%。3、脉搏率精度：脉搏率 25—240 bpm：±3 bpm。4、独立供电：内置充电电池，同时可使用交流电。5、趋势数据:提供 SpO2、脉搏率和血流灌注指数在72 小时内（解析度为 2 秒）和 10 天以上（解析度为 10 秒）的趋势数据，并将其输出到串行打印机或其他串行设备。6、报警:（1）高低饱和度和脉搏率（SpO2 范围 1-99%、脉搏率范围 30-235 bpm、PI 0.03-19%）均有声音报警和可视报警;（2）3D报警功能。7、显示屏/指示器：（1）数据显示：%SpO2、脉搏率数据及波形显示，报警状态、血流灌注指数、最高和 APOD 灵敏度、FastSat；（2）显示屏类型： 彩色触摸屏。8、输出接口:RS-232；护士呼叫/ 模拟输出接口。9、其他：（1）可选配升级监测高铁血红蛋白、碳氧血红蛋白、总血红蛋白。10、整机原厂全免费保修3年。 | 56000 | 首次挂网
2 | L20210719 | 紫外线短波治疗仪 | 1 | 1、紫外线辐射波长：辐射波峰值波长为253.7nm，误差为±0.3nm，具有杀菌、消炎效果。2、紫外线辐射强度：2.1体表照射器距离照射面距离≤1cm时，开机辐射强度≥17.1mw/cm2 ；2.2直光导距离照射面距离≤1mm时，紫外线辐射强度≥15mw/cm2；2.3弯光导距离照射面距离≤1mm时，紫外线辐射强度≥4mw/cm2；2.4鼻光导距离照射面距离≤1mm时，紫外线辐射强度≥4mw/cm2；2.5连续使用1000小时后，各类型照射器紫外线辐照强度维持率≥95% ；以上结果能够出具相关检测报告。3、紫外线有效受照区：照射器对照射面进行垂直照射时：3.1体表照射器距离照射面1cm距离时，受照面积≥2400mm2；3.2体腔照射器直光导距离照射面1mm距离时，受照面积≥177mm2；3.3体腔照射器弯光导距离照射面1mm距离时，受照面积≥180mm2；3.4体腔照射器鼻光导距离照射面1mm距离时，受照面积≥24mm2。4、治疗时间：0s～100s可调，步长1s，误差为±2%。预置为10s。5、语音提示功能：治疗结束时有音响提示。6、治疗时间过量报警功能：当用户设置治疗时间过量时（体腔照射超过20S或体表照射超过60S），主机有音响提示报警；且在治疗结束时有音响提示。7、一键飞梭操控，提示醒目准确。8、治疗状态下，体腔手柄（通风口处）的温度达35℃±5℃时，自动通风散热。9、冷热阴极增强型照射器：9.1低压、低臭氧、具有高效、节能、安全特点；9.2智能温度控制，光源输出强度比环保型照射器更大、稳定性更好。10、具有专门用于口腔、肛周部位、深度创面治疗的照射光导装置，并且具有专利证书。11、紫外线输出光源纯度：253.7nm的紫外线辐照强度>90%。12、防紫外辐射眼镜：佩戴墨色防紫外线辐射眼镜情况下：紫外线辐照强度透过<0.01mW/cm2；佩戴透明防紫外线辐射眼镜情况下：紫外线辐照强度透过<0.02mW/cm2 ，并有相关的检测报告证明。13、紫外线辐射剂量：紫外线最大辐射剂量≤2J/cm2 。14、整机原厂全免费保修3年。 | 59000 | 首次挂网
3 | L20211005 | 空气压力治疗 | 2 | 1．主机一个充气接口，减少管路连接次数，适配单充气管和双充气管，可用于单肢体治疗和双肢体治疗。2．快捷排插接口，一键式插拔，排管设计避免气管受压、弯折而阻断气流。3．三种充气变化，多种加压模式，适合多种病情需要。4．从足部向大腿方向，四级序贯加压，防止静脉逆流，确保血液流速稳定在较高的水平。5．动脉模式适用内分泌科、高干科和周围血管科的动脉缺血患者。6．充气腿套对腿部进行圆周施压，能有效清除静脉瓣后的血液淤积。7．加压压力值范围10~180±20mmHg，调节步长10mmHg。8．零压力跳过功能，可选择任意腔室零压力跳过，避免压迫局部伤口。9．治疗时间10～90分钟可调，便于执行医保收费标准。10．主机标配重复使用四腔腿加压袋，可选配重复使用臂加压袋和腹部加压袋，适用于不同肢体部位。11．加压袋采用YKK耐用拉链，提高加压袋使用寿命。12．可配置扩张拉链，起到加宽套筒的作用，适合肥胖患者使用。13．主机适配分体式腿套和足套，适用于骨科和妇产等科室，方便穿戴。14．主机适配单病人专用腿套和足套，有效避免交叉感染。15．自动泄压保护功能，突然断电、紧急停机时，避免对病人造成意外伤害。16．超静音设计，即使在夜间运行也不影响患者休息。17．精密压力传感器精确控制压力值，保证腿套压力不受患者体型差异的影响。18．核心部件进口气泵待机寿命≥2万小时。19．重量≤2.5kg，内置提手，方便携带转运。20．可选配挂床挂钩，节省空间。21．整机原厂全免费保修3年。 | 42800 | 首次挂网
4 | L20211138 | 低速离心机 | 1 | 适用于脑脊液，尿，胸水，腹水，羊水，前房液和中耳液等多种体液的细胞涂片。1、微机控制、数字显示;2、无刷电机、触摸面板;3、可编程操作、具有RCF自动计算与设定;4、设有超速等程序保护;5、电子门锁，确保仪器安全运行;6、振动小、噪音低;7、收集率高，≧90%;8、样品用量少，涂片分布均匀，不重叠;9、细胞完整性好，≧99.9%;10、最高转速:≧2000r/min;11、最大相对离心力:≧429×g;12、定时范围:0-99 min;13、电源: AC220V 50Hz 5A;14、外形尺寸:330× 420× 275mm±10%;15、环境温度：2—40℃;16、重量15kg±10%；17、整机原厂全免费保修3年。 | 32000 | 首次挂网
5 | L20211201 | 微孔板恒温振荡器 | 1 | 1.温度控制范围：室温+5—80℃;2.控温精度：±0.3℃;3.温度均匀性：±0.3℃;4.升温速度：＜15min（从20℃至80℃）;5.定时范围：0—99h59min;6.容量：2块微孔板;7.震荡转速范围：200—1500rpm;8.振荡幅度与方式：2mm（水平回转）;9.功率：150w;10.外观尺寸：280×278×150mm±10%;11.重量：6.2kg±10%；12.整机原厂全免费保修3年。 | 1800 | 首次挂网
6 | L20211203 | 诊断床 | 1 | 1.尺寸：1900*600*680MM±10%；2.采用X质不锈钢材料焊接而成。3.内含高强度细木工床板，30MM高密度海绵，皮革，加保护膜。4.床腿装有塑胶套脚，防止与地面摩擦而产生噪音。5.整床原厂全免费保修3年。 | 3000 | 首次挂网
7 | L20211204 | 阅片灯 | 1 | 1.符合《医院影像照片观察装置通用技术条件》行业标准；2.采用长寿命高亮度led为光源，寿命长达12万小时;3.等距点阵式光源布局，观察屏亮度的均匀性90%以上;4.多档数码调光技术，最大亮度可达4000cd/m2，适合观察各种密度的医院胶片;5.可分联和有片自动点亮，无片熄灭，适合医生阅片并能最大限度的节省能耗;6.光源频率超过50khz;7.观察屏采用知名品牌，出光更强、更柔，不易变黄和变形，可长时间使用，不用更换；8.采用先进的夹片装置，适合各种厚度的胶片，避免滚针式夹片装置易出现的掉片、卡片现象；9.宽电压的电源设计，适合不同地区市电，可在ac100~250v的电源范围内正常工作；10.独特的超薄设计，电源内置，可任意悬挂及摆放桌面上，节约空间;11.尺寸（cm）：≤长120*高50*宽5；12.整机原厂全免费保修3年。 | 4000 | 首次挂网
8 | L20211205 | 染色机 | 1 | 1、染色模式：采用注液离心浸染方式，染液注液嘴口径大，不堵孔，染色效果媲美手工法；2、染色功能：适用于革兰氏快速染色，采用经典四步法，有效控制每一步骤染色时间保证片间无差异，从而有效保障染色效果；3、操作界面：中文操作界面，触摸屏操作简洁易用，染色进度条实时显示；4、染色舱：玻片架采用特殊的耐腐蚀性材料制作，确保了玻片架不被染液侵蚀，每种试剂有单独输送管路，泵和喷嘴，避免交叉污染； 5、参数调节：通过调节染液注入时间，染色时间调节染色程序； 6、染液用量:1.2ml-1.5ml染液/片；7、染色速度：一轮最大染片量为8张；革兰氏染色约80片/小时；8、带有自动清洗功能，具有杀菌作用，可根据个人需要选择开启或者关闭,也可使用75%酒精进行清洗； 9、安全性能：只有盖子闭合时才能进行操作，仪器运行时自动开启电子锁，低速离心：0-400rpm，保证操作人员的安全；10、报警系统：液量报警系统和故障报警系统； 11、水平仪：用于调整设备安装的水平位置，垂直位置；12、染色用玻片：可选择搭配专用染色用玻片，用于仪器染色效果评估以及性能验证； 13、电源要求：220±22V，50Hz±1Hz； 14、产品尺寸：51cm×43cm×32cm（长×宽×高）±10%； 15、产品重量：净重16Kg±10%；整机原厂全免费保修保修3年。 | 1500 | 首次挂网
9 | L20211206 | PCR仪 | 2 | 1、产品规格：96孔;2、样本容量：96×0.2ml，12×8连排管，96孔板（无裙板）;3、温度范围：4.0℃～99.9℃; 4、最大升温速率：≥3℃/S;5、最大降温速率：≥2℃/S;6、梯度温差范围：1～30℃;7、温度均匀性：≤±0.3℃（55℃时）;8、温控精度：≤±0.3℃;9、热盖温度范围：30～100℃可调;10、控温模式：BLOCK模式，模拟TUBE模式;11、程序储存量：100个;12、最大段数：5段;13、最大步骤：16节;14、最大循环数：99次;15、输入电源：100-240V～50/60Hz，600W;16、信号接口：RS232;17、外形尺寸：397×274×219（L×W×H）±10%;18、净重：7.3KG±10%;19、整机原厂全免费保修3年。 | 3000 | 首次挂网
10 | L20211207 | 医用洁净工作台 | 1 | 1、外型尺寸≥1010W*730D*1600H(mm)；2、工作区尺寸≥870W*690D*520H；3、配置无隔板铝框高效过滤器规格和数量：610*610*50mm*1，相关尺寸偏离不大于10%；4、高效过滤器是进口滤纸；5、材质：箱体为优质钢板静电涂层处理，工作台面为优质304不锈钢；6、移门采用进口技术生产的升降控制系统(用卷簧控制,非配重承载)，可任意定位；7、产品具备医疗器械产品注册认证和CE认证；8、噪音：≦62分贝；9、配置照明灯和紫外灯；10、配置触摸键开关，可调风速设计；11、双人单面操作，垂直气流形式，配置可定位脚轮；12、洁净等级：ISO 5级 100级；13、带备用电源插座和总电源开关；14、具有紫外灯和照明联锁功能；15、整机原厂全免费保修3年。 | 11000 | 首次挂网
11 | L20211208 | 定量PCR仪 | 1 | 1、样品容量”96×0.2ml；2、适用耗材：0.2ml单管，8×0.2ml排管，96孔板（国产管适用）；3、反应体系：20ul～120ul，支持快速反应模式体系；4、加热/制冷模块：半导体热电模式；5、温度控制范围：4℃ ～ 100℃；6、升温速度：最大升温速度不小于3.5℃；7、降温速度：最大降温速度不小于2.5℃；8、控温精度：≤0.1℃；9、温度控制区域数量：6区独立温控，结合热补偿技术降低温度边缘效应；10、温度均一性：±0.3℃11、梯度温度列表：12；12、激发光源：全波长免维护卤钨灯（质保5年）；13、激发光波长范围：380nm—780nm；14、激发光通道数：5（可扩展至6通道）；15、检测组件：-20℃ CCD，同步采集；16、检测光波长范围：380nm—780nm；17、检测通道数：5（可扩展至6通道）；18、激发和检测通道传播介质：192根太空专用光纤；19、适用染料和探针：FAM/SYBR Green/Eva Green/LC Green/Fluorescein,VIC/HEX/TET/Cy3/Cy3.5/JOE/Yellow555,ROX/Texas Red,Cy5/Cy5.5/LC Red,Tamara；20、分辨率：单重反应低至2倍变化；21、软件功能：软件功能丰富，可通过染料及探针实现绝对定量、扩增效率计算、熔解曲线等；22、自动化平台：可与自动化工作站配套使用，提高工作效率；23、远程监控：可与实验室信息管理系统联网；24、数据输出形式：用户设置；25、仪器基本参数：尺寸：583*390*328mm（长*宽*高） 电源：220±22V，50±1Hz；26、整机原厂全免费保修3年。 | 1500 | 首次挂网
12 | L20211209 | 病历车 | 1 | 1.具有抗冲击、承载强、光亮如新等优质特点；2.ABS病历夹托设计，病历夹抽拉不会划伤；3.防水PVC材料病历号码标示；4.抽屉空间：可容纳≥40份病历；5.配置病历夹安全锁；6.双刹车超静音医用脚轮，高弹性TPR材料的轮胶，不脱胶、不粘落发。工业尼龙轮架，不生锈，无脱漆，高精度深沟轴承，转动轻便；7.整车原厂全免费保修3年。 | 4000 | 首次挂网
13 | L20211210 | 电动床套装（含床，床头柜，餐桌） | 3 | 一、电动床1.结构组成：为外部电源加内部电源组合式电驱动式设备，由床面部分（背板、座板、腿板、脚板）、床架部分（前后床头板、左右护栏）、下床架部分（升降机构、中控机构、脚轮）、电控部分（升降电机背板电机、腿板电机、控制器、触摸按键）组成。2.产品性能参数：2.1主要材质：整床钢结构，护栏材料PP，床面板材料PP或钢板；2.2床体尺寸：2100mm(L）×1050mm（w）含床头尾板护栏(±10mm)；2.3床面尺寸：1945mm×900mm(±10mm)；2.4床面离地高：485-755mm(±10mm)；2.5脚轮：直径150mm的万向中控轮；2.6背部折起角度：0-60°±5°；2.7腿部折起角度：0-40°±5°；2.8正、反倾斜角度：-12°±3°~12°±3°；2.9安全工作载荷：1700N；2.10最大静载荷：≥250KG；2.11产品净重：139KG±10%;2.12工作噪声：<65dB(A)；2.13蓄电池：容量12V 1.3AH；数量 2节；2.14电源：交流220V 50Hz；2.15电机数量：4个进口电机；2.16最大功率：150W；2.17电机噪声：≤65dB。3.主要功能：3.1背部升降；腿部升降；背腿联动 垂直升降；正倾斜；反倾斜；一键展平；键盘锁；3.2 配备先进的触摸开关,解决了传统机械按键的有限使用寿命和力的作用而使按键失效的问题；3.3床头一侧的左右两个护栏配有嵌入式触摸键盘，使病人自由调节床体的姿态。床尾板外侧有触摸键盘可以供医护人员进行对床体的姿态操作，并且可以对系统进行加锁以确保安全；3.4背部角度(0-60°±5°),膝部角度(0-40°±5°),高低调节(755mm-485mm(±10mm)),倾斜（12°±3°)和反倾斜（-12°±3°),床体姿态均有电动操作实现，配有指示灯，以显示功能的执行状态； 3.5 配有蓄电池，以应对停电等紧急情况； 3.6一键展平键，可使床体在任意角度下快速回到初始状态；3.7护栏上设计一个圆形度数显示标贴，圆形显示标贴周围刻有倾斜度数，里面放有钢珠，当床面板倾斜时，圆形度数显示器里的钢珠会随着倾斜的角度而进行滚动到相应位置，有显示倾斜度数功能。二、床头柜 1、产品组成：采用全塑结构设计生产，由柜体、顶板、抽屉、餐拉板、隔板、毛巾架、脚轮等组成。主要材料为ABS,PP。2、产品规格参数：外形尺寸： 480mm（长）×465mm（宽）×795mm（高）带脚轮高度（4908）相关尺寸偏离不大于10%；抽屉内尺寸：370×405×90mm 相关尺寸偏离不大于10%。3、颜色可选，可按客户要求定制。三、移动餐桌 1、采用铝合金管材料为支架,PP塑胶板桌面，桌板厚度36mm。气动式升降，气弹簧助力升降，人性化手柄设计，升降系统单手即可操作。底部配有四个360度旋转静音脚轮。2、技术指标：桌面尺寸：895mm(±10mm)×445mm(±10mm)×36mm(±10mm)；升降高度：660～945mm(±10mm)；承重：≥20KG(面板中间)。四、整床（含床头柜+移动餐桌）原厂全免费保修3年。 | 57000 | 首次挂网
制表： 审核： 副主任： 主任：