## Sheet1
医用设备小额采购清单 2021年12月21日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总金额（元） | 备 注
1 | L20210716+N20210304 | 放射防护装置(铅衣、铅裙) | 10 | 一、铅衣、铅裙10套 1、铅衣铅裙要求分体式、无袖；2、规格：S/M/L/XL（按需求提供规格）；3、铅当量：正面0.5 mmpb，后面0.25mmpb；4、重量：为5.5-6kg；5、面料：5.1. 抗腐蚀：表层涂层技术，对绝大多数消毒剂中的活性氯有极佳的耐受性；5.2. 易清洗：表面预处理工艺，可降低污染物附着能力；5.3 抗病毒：可有效避免血源性病原体接触风险；(提供检测报告)；5.4. 抑菌：材料表面的细胞活性，可有效干预、阻止有害微生物新陈代谢过程，实现对革兰氏阳性细菌、革兰氏阴性细菌、酵母菌、螨虫和真菌的抑菌作用；(提供检测报告)；5.5抗拉伸、柔软舒适； 6、核心材质：6.1稀贵金属与铅的复合材料,采用纳米技术：有效衰减材料分布均匀；6.2全管电压范围（50KV-150KV）通过国际电工学会IEC 61331-1:2014 倒宽束几何条件测试方法，避免荧光效应给医务人员身体带来的伤害； 6.3通过国际最新射线防护材料检测方法；6.4优质铅橡胶：抗老化、硬化、耐拉扯。二、认证：1、DIN EN ISO 9001 质量管理体系认证；DIN EN ISO 13485 医疗器械质量管理体系认证；2、欧盟权威认证机构BTTG颁发的最新EC证书；3、通过IEC 61331-1:2014防护检测标准；通过IEC 61331-3:2014防护标准；符合欧盟EN ISO 13688:2013 防护服标准。四、产品1年内出现质量问题，免费换新。 | 85000 | 首次挂网
2 | L20211211+L20211214 | 肌电与诱发反应仪 | 2 | 1.主机：1.1 4，8-通道监护：可任意单独选择或同时选择;1.2.事件阈值控制和显示：增加可调触摸键，阈值显示，总调节范围为20µV-2500µV。2.阻抗测量：2.1.测量范围：0-250kΏ, 分辨率0.1kΏ;2.2.控制：内置专用的电极检查键测量阻抗，实时测量;2.3.测量模式：每个电极单独测量，包括地线。3.假象检出和排斥：3.1.自动阈值调节：可自动调节事件的阈值，使得到的信息最大而使不必要的噪音最小，避免噪音干扰，减轻术者的负担;3.2.静音探测器：增强了抗干扰能力，自动测量电凝和电刀的输出，1个静音接口，方便连接;3.3.失真监测功能：可区分失真信号和肌电图信号，同时过滤了大多数的失真信号，减少噪音。4.显示/触摸屏：4.1.垂直显示：20,100,500.1000，2000，10000,50000和100000µV;4.2.时间显示：25ms,50ms,100ms和20s;4.3.屏幕显示：三种用户界面模式：设置，监控和报告。5.记录电极：.EMG气管插管电极： 可以监护喉返神经、迷走神经运动支。6.刺激电极：6.1.刺激的周期：可选择，50,100,150,200,250uS。范围：0-30毫安；6.2.刺激控制：数字控制，可每一步调节0.01,0.05, 1.0, 5.0mA；6.3.刺激测量：内置测量实际投递到手术区间的刺激电流的大小，分辨率为0.01-0.03mA（±0.02mA），不用担心刺激投递效果；6.4.带刺激的手术器械：可配带刺激的手术器械，可以在手术同时进行刺激，提高手术的准确性和效率，更好的监护神经；6.5. APS监测：可以进行实时连续监控；6.6.双极电灼:可在使用双极电灼术中进行同步监控，双路监控：可同时使用2个刺激器。7.整机原厂全免费保修3年。 | 10000 | 首次挂网
3 | L20211212 | 壁挂式空气消毒机 | 1 | 1.最大适用空间： 100m3；2.温湿度检测：实时显示室内温度、湿度；3.具有PM2.5实时显示功能，室内PM2.5超标机器自动启动程序可选择；4.等离子体电子密度：5.85×1017-8.02×1017m-3；5.等离子体采用正负电晕式等离子体反应器；6.等离子体的电源：能自动调节放电频率的电源，可随排风量的大小自动调节；7.采用直流变频风机，风速八档可调，具备风机故障报警功能；8.工作模式：手动、常开、定时三种工作模式；9.机器外壳采用ABS注塑加工而成，风量大，噪声小，抗紫外，不易变黄。风道采用下进上出结构；10.消毒器内部无中效或高效过滤网，符合《WS/T648-2019空气消毒机通用卫生要求》6.4.2规定；11.控制方式：定时控制程序数量≥8组，每组能选三种时段；12.消毒效果：白色葡萄球菌杀灭率≥%；自然菌的消亡率≥%；消毒后菌落数≤200cfu/m3；消毒时环境臭氧浓度均值：≤mg/m3（提供检测报告）；13.循环风量（m3/h）：≥1000；14.报警提示功能：具备等离子体故障报警、风机故障报警、滤网过期提示功能；15.查询功能：具有查询整机已工作时间和过滤网累计工作时间；16.产品证件：卫生安全评价报告（提供卫生安全评价报告）；17.噪声dB（A）：≤55；18.待机功率：≤1W；19.整机原厂全免费保修6年。 | 3000 | 首次挂网
4 | L20211215 | 酶标仪 | 1 | 1、光源：卤钨灯，寿命2500小时以上；2、波长范围：400－750nm，具有单、双波长设定；3、滤光片位置：8个滤光片位置（标配405、450、492、630nm；选配414、546、578、690nm）；4、传输方式：8道光纤（可增配参比通道） 5、测量方式：单波长检测，双波长检测，两点法，动力学法，多波长检测，外部计算机控制测量等；6、计算方式：吸光度法、系数浓度法、标准浓度法、标准曲线法、单限检测、双限检测、等级检测、列减法等；7、测量范围：0.000-4.000 Abs；8、分辨率：0.001Abs；9、线性误差：±1.0％；10、精确度：±1.0％；11、重复性：≤0.005A；12、显示：LCD大屏幕全点阵中文液晶显示屏；13、测定速度：读板速度3秒/96孔；14、程序储存容量：常规存储500个检测程序和1100次96孔检测结果（或可根据用户需求进行拓展）；15、外部接口：串行接口，外接计算机；并行接口，外接打印机；16、电源：110-220V，50/60Hz；17、整机原厂全免费保修3年。 | 1500 | 首次挂网
制表： 审核： 副主任： 主任：