## Sheet1
医用设备小额采购清单 2022年01月18日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总金额（元） | 备 注
1 | L20220104 | 防褥疮垫 | 2 | 防褥疮床垫配置：有防褥疮床垫壹床和气泵壹台。 一、防褥疮床垫：由床垫底座、条管、气导管、床罩组成，主要性能如下：1、床罩采用拉链式防水透气PU床罩，整体性强，拆洗方便。2、条管为四英寸20管（方管）可换式单管设计，材料采用符合欧盟环保标准的TPU面料。条管带有激光微孔，充气状态下可持续向外喷射细微的气流，有助于保持患者与床垫接触面的干燥。3、床垫具有CPR快速放气设计，有助于在紧急情况下医护人员对患者进行施救（如心肺复苏）。床垫可安全承载≦135kg，床垫耐压强度≧15Kpa。4、气导管与气泵的接口采用接头设计，使操作更加方便，同时在接头关闭的状态下，可保持床垫短时间内处于充气状态，方便对患者的临时转运。 二、智能气泵主要性能如下：1、“自动模式” ：在初始状态下对床垫进行快速充气，并在达到默认值后自动转为“交替模式” 。2、“交替模式” ：进入循环交替状态，用户可根据患者情况对压力和循环时间设定。3、“静态模式” ：所有条管同时充气，床垫不再波动，垫面平整，条管由喷气孔向往喷气。4、条管交替时间为10~25min，可进行数控调节。5、输出压力10~70mmHg，可进行数控调节。6、低压报警指示灯。7、床头挂钩设计。8、整机原厂全免费保修1年。 | 8600 | 首次挂网
2 | L20220105 | 交换机 | 2 | 1、产品类型:千兆以太网交换机，企业级交换机，光纤交换机；2、应用层级：三层；3、模块：包含4个H3C XFP-LX-SM1310-D模块；4、传输速率：10/100/1000Mbps；5、交换方式存储-转发；6、背板带宽：598Gbps/5.98Tbps；7、包转发率：216Mpps/222Mpps；8、MAC地址表：64K；9、端口数量：36个；10、端口描述：24个SFP端口，8个10/100/1000Base-T（combo）端口，4个万兆SFP+口；11、控制端口：1个Console口，1个RJ-45 Console口，1个Mini USB Console口（不能同时工作，Mini USB优先）； 12、扩展模块：2端口40GE QSFP+接口板卡，2端口万兆SFP+接口板卡，2端口万兆电接口板卡，8端口万兆SFP+接口板卡，8端口万兆电接口板卡，6端口千兆光+4端口千兆电接口（2combo）板卡，12端口万兆光接口板卡；13、电源电压：AC：额定电压范围：100V～240V AC，50/60Hz DC：输入额定电压范围 -36V～-72V DC；14、电源功率：单个，静态：AC:48W，DC:53W，满负荷时：AC:120W，DC:123W；双个，静态：AC:70W，DC:60W，满负荷时：AC:146W，DC:133W；15、产品尺寸：440×360×43.6mm±10%；16、产品重量：≤5kg±10%；17、环境标准：工作环境温度：0℃～45℃，工作环境相对湿度（非凝露）：5%～95%；18、整机原厂全免费保修3年。 | 40000 | 首次挂网
3 | L20220106 | 呼气分析仪 | 1 | 产品用途:（1）呼出气NO测定 ；（2）呼出气CO测定（可选）。 1.采样：1.1采样方式：仪器在线直接采样（需一气呵成，适合4岁以上患者）；1.2采样器离线采集到气袋（可多次呼气，适合在线测试困难者与病房）；1.3 潮气采集到气袋（可自由呼气，适合4岁以下及重症患者）；1.4鼻呼在线直接测试；（多种采样方式适合任何受试者）；1.5采样要求：先呼出体内气体，然后通过仪器内置NO过滤器吸气、之后进行呼气采样；1.6呼气压力：>5cm水柱；1.7呼气时间：10s（成人）、6s（儿童）或其它时间客户自选；1.8呼气流速：50ml/s、200ml/s或其它流速客户可自选，可分段测试支气管与肺泡NO浓度；1.9呼气采样体积：30 毫升；1.10质量控制：仪器自动监控并提示测试状态，包括吸气、呼气流速、压力与时间，确保采样的准确性与重复性。2.分析：2.1性能指标: 测试范围：0ppb－3000ppb；2.2分析时间 ≤ 1 - 2 分钟；2.3检测下限 ：3 ppb；2.4准确性（与标准配气的比较）：当测定值＜50ppb 时，误差＜±3ppb； 当测定值≥50ppb 时, 误差＜±10%； 2.5重复性：相对偏差CV应在10％内；2.6线性 〉0.96 （0-3000ppb 范围内测量值与标准配气浓度的关联系数）； 2.7稳定性：测量间隔在2小时内的相对漂移即浓度变化率小于±10％ ；2.8质量控制：（1）仪器可通过标准气、自标定与呼出气三种检验校准方式定期检验校准；（2）仪器自动监控并提示分析过程，确保分析的准确性与重复性。3.技术标准： 3.1符合 2005 年欧美 ATS/ERS 呼出气一氧化氮测定技术标准指南；3.2符合 2007 年美国 FDA 呼出气一氧化氮测定产品注册指南。4.整机原厂全免费保修3年。 | 2000 | 首次挂网
4 | L20220110 | 交换机 | 3 | 1.产品类型:网管交换机；2.应用层级:二层；3.模块:每台交换机包含4个GLC-EX-SM模块； 4.传输速率:10/100/1000Mbps；5.处理器:APM86392 600MHz dual core；6.产品内存:Flash内存：128MB,DRAM内存：512MB；7.交换方式:存储-转发；8.背板带宽:108Gbps；9.包转发率:107.1Mpps；10.端口结构:非模块化；11.端口数量:52个； 12.端口描述:48个10/100/1000接口，4个SFP接口；13.传输模式:全双工/半双工自适应； 14.电源电压:AC 100-240V，50-60Hz；15.产品尺寸:45×279×445mm±10%；16.产品重量:4.2kg±10%；17.整机原厂全免费保修3年。 | 58500 | 首次挂网
制表： 审核： 副主任： 主任：